Федеральное Агентство по Образованию

Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования

“Братский Государственный Университет”

Кафедра “Строительное Материаловедение и Технологии”

Факультатив

Реферат

# Приборы для измерения температуры

Выполнила

ст. гр. СТ-01-2:                                                                                           Рожнев С.В.

Проверил:

Шиманов Н.Н.

Братск 2004

Содержание

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ	- 3 -

Понятие о температуре и о температурных шкалах	- 3 -

Современная Международная температурная шкала	- 6 -

Устройства для измерения температур	- 8 -

Контактные методы измерения температуры	- 9 -

Термометры расширения	- 9 -

Жидкостные стеклянные термометры	- 9 -

Погрешности и поверка жидкостных стеклянных термометров	- 11 -

Биметаллические и дилатометрические термометры	- 12 -

Манометрические термометры	- 14 -

Термометры сопротивления	- 16 -

Общие сведения о термометрах сопротивления	- 16 -

Платиновые термометры сопротивления	- 17 -

Медные термометры сопротивления	- 19 -

Термоэлектрические преобразователи	- 21 -

Бесконтактные методы	- 25 -

Яркостные (оптические) пирометры	- 35 -

Радиационные пирометры	- 38 -

Цветовые пирометры	- 43 -

Список литературы:	- 45 -

# ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

## Понятие о температуре и о температурных шкалах

Температурой называют величину, характеризующую тепловое состояние тела. Согласно кинетической теории температуру определяют как меру кинетической энергии поступательного движения молекул. Отсюда температурой называют условную статистическую величину, прямо пропорциональную средней кинетической энергии молекул тела.

По второму закону термодинамики температуру Т можно определить из отношения температур Т1 и Т2 и отношения соответствующих количеств тепла Q1 и Q2, полученного и отданного в цикле Карно:

Т2Т1=Q2Q1

Отсюда можно установить численные значения температуры, если принять некоторые значения ее для двух основных реперных точек. Поэтому температурой можно назвать меру отклонения термодинамического состояния тела от произвольно выбранного состояния теплового равновесия.

Температура не поддается непосредственному измерению. Поэтому о состоянии теплового равновесия и о значении температуры судят по изменению физических свойств тел.

Первым устройством, созданным для измерения температуры, считают водяной термометр Галилея (1597 г.) Термометр Галилея не имел шкалы и был, по существу, лишь индикатором температуры. Полвека спустя, в 1641 г., неизвестным для нас автором был изготовлен термометр со шкалой, имеющей произвольные деления. Спустя еще полвека Ренальдини впервые предложил принять в качестве постоянных точек, характеризующих тепловое равновесие, точки плавления льда и кипения воды. При этом температурной шкалы еще не существовало. Первая температурная шкала была предложена и осуществлена Д. Г. Фаренгейтом (1724 г.). Температурные шкалы устанавливались произвольным выбором нулевой и других постоянных точек и произвольным принятием интервала температуры в качестве единицы.

Фаренгейт не был ученым. Он занимался изготовлением стеклянных приборов. Ему стало известно, что высота столба ртутного барометра зависит от температуры. Это навело его на мысль создать стеклянный ртутный термометр с градусной шкалой. В основу своей шкалы он положил три точки: 1 — «точка сильнейшего холода (абсолютный нуль)», получаемая при смешениях в определенных пропорциях воды, льда и нашатыря, и принятая им за нулевую отметку (по нашей современной шкале, равная примерно -17,8°С); 2— точка плавления льда, обозначенная им +32°, и 3 — нормальная температура человеческого тела, обозначенная +96° (по нашей шкале +35,6°С). Температура кипения воды первоначально не нормировалась и лишь позднее была установлена +212° (при нормальном атмосферном давлении).

Через несколько лет, в 1731 г. Р. А. Реомюр предложил использовать для стеклянных термометров спирт такой концентрации, который при температуре плавления льда заполнял бы объем в 1000 объемных единиц, а при температуре кипения расширялся бы до 1080 единиц. Соответственно температуру плавления льда Реомюр предложил первоначально обозначить 1000°, а кипения воды 1080* (позднее 0° и 80°).

В 1742 г. А. Цельсий, используя ртуть в стеклянных термометрах, обозначил точку плавления льда за 100°, а точку кипения воды за 0°. Такое обозначение оказалось неудобным и спустя 3 года Штремер (или возможно К. Линней) предложил изменить обозначения, принятые вначале Цельсием, изменить на обратные.

Был предложен и ряд других шкал. М. В. Ломоносов предложил жидкостный термометр со шкалой 150° в интервале от точки плавления льда до точки кипения, воды. И, Г. Ламберт (1779 г.) предлагал воздушный термометр со шкалой 375°, принимая за 1° одну тысячную часть расширения объема воздуха. Известны также попытки создать термометры на основе расширения твердых тел (П. Мушен-брук, 1725 г.).

Все предлагаемые температурные шкалы строились (за редким исключением) одинаковым путем: двум (по меньшей мере) постоянным точкам присваивались определенные числовые значения и предполагалось, что видимое термометрическое свойство используемого в термометре вещества линейно связано с температурой t:

t=kE+D

где k— коэффициент пропорциональности;

Е — термометрическое свойство;

D — постоянная.

Принимая для двух постоянных точек определенные значения температур, можно вычислить постоянные k и D и на этой основе построить температурную шкалу. К сожалению, как выяснилось позднее, коэффициент k нельзя было считать постоянным. При изменении температуры коэффициент k меняется, причем различно для разных термометрических веществ. Поэтому термометры, построенные на базе различных термометрических веществ с равномерной градусной шкалой, давали при температурах, отличающихся от температур постоянных точек, различные показания. Последние становились особенно заметными при высоких (много больших температуры кипения воды) и очень низких температурах.

В 1848 г. Кельвин (У. Томсон) предложил построить температурную шкалу на термодинамической основе, приняв за нулевое значение температуру абсолютного нуля и обозначив температуру плавления льда +273,1°. Термодинамическая температурная шкала базируется на втором законе термодинамики. Как известно, работа в цикле Карно пропорциональна разности температур и не зависит от термометрического вещества. Один градус по термодинамической шкале соответствует такому повышению температуры, которое отвечает 1/100 части работы по циклу Карно между точками плавления льда и кипения воды при нормальном атмосферном давлении.

Термодинамическая шкала тождественна шкале идеального газа, построенной на зависимости давления идеального газа от температуры. Законы изменения давления от температуры для реальных газов отклоняются от идеальных, но поправки на отклонения реальных газов невелики и могут быть установлены с высокой степенью точности. Поэтому, наблюдая за расширением реальных газов и вводя поправки, можно оценить температуру по термодинамической шкале.

По мере расширения научных наблюдений и развития промышленного производства возникла естественная необходимость установить какую-то единую температурную шкалу. Первая попытка в этом направлении была предпринята в 1877 г., когда Международный комитет мер и весов принял в качестве основной температурной шкалы стоградусную водородную шкалу. За нулевую отметку была принята точка таяния льда, а за 100°- точка кипения воды при нормальном атмосферном давлении 760 мм. рт. ст. Температура определялась по давлению водорода в постоянном объеме. Нулевая отметка соответствовала давлению 1000 мм. рт. ст. Градусы температуры по этой шкале очень близко совпадали с градусами термодинамической шкалы, однако практическое применение водородного термометра ограничивалось из-за небольшого интервала температур примерно от -25 до +100°

В начале XX в. широко применялись шкалы Цельсия (или Фаренгейта — в англо-американских странах) и Реомюра, а в научных работах — также шкалы Кельвина и водородная. При резко возросших потребностях в точной оценке температуры пересчеты с одной шкалы на другую создавали большие трудности и приводили к ряду недоразумений. Поэтому после нескольких лет подготовки и предварительных временных решений VIII Генеральная конференция мер и весов приняла в 1933 г. решение о введении Международной температурной шкалы (МТШ). Это решение было в законодательном порядке утверждено большинством развитых стран мира. В СССР Международная температурная шкала была введена с 1 октября 1934 г. (Общесоюзный стандарт ОСТ ВКС 6954).

Международная  температурная шкала является  практическим осуществлением   термодинамической  стоградусной температурной шкалы, у которой температура плавления льда и температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении соответственно-обозначены через 0° и 100°.

МТШ основывается на системе постоянных, точно воспроизводимых температур равновесия (постоянных точек), которым присвоены числовые значения. Для определения промежуточных температур служат интерполяционные приборы, градуированные по этим постоянным точкам.

Температуры, измеряемые по международной шкале, обозначаются через СС. В отличие от градусов шкалы Цельсия — базирующейся также на точках плавления льда и кипения воды при нормальном атмосферном давлении и имеющей обозначения 0° и 100°С, но построенной на иной основе (на линейной зависимости между температурой и расширением ртути в стекле), градусы по международной шкале стали называть «градусами международными» или «градусами стоградусной шкалы».

Основные постоянные точки МТШ и присвоенные им числовые значения температур при нормальном атмосферном давлении приводятся ниже:

а) температура равновесия между жидким и газообразным кислородом (точка кипения   кислорода -182,97

б) температура равновесия между льдом и   водой,  насыщенной воздухом (точка плавления льда) 0.000°

в) температура равновесия между жидкой водой и ее паром (точка кипения воды) 100,000

г) температура равновесия между жидкой серой и ее паром  (точка кипения серы) 414,60°

д) температура равновесия между твердым и жидким серебром (точка затвердевания серебра)  960.50

е) температура равновесия  между твердым и жидким золотом (точка затвердевания золота) 1063,0°

Для постоянных точек по пунктам а, в, г, в ОСТ ВКС 6954 даются формулы определения значений температур при атмосферных давлениях, отличающихся от нормальных. Там же приведены формулы и правила интерполяции и экстраполяции температур от —190° и до неограниченно высоких.

Чтобы наглядно представить расхождения между МТШ и шкалой Цельсия, приведем сравнительную таблицу значений температуры для одинаковых условий измерения по данным М. М. Попова . Как видно из табл. 1, эти расхождения при высоких температурах (более 200°С) имеют весьма большие значения.

Таблица   1

Значения температур в одинаковых условиях измерения

| Градусы международные, "С | Градусы Цельсия. °Ц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По ртутным термометрам» палочным из Иенского стекла, марки |  |  |
|  | 16" | 59" | 1565" |
| — 30 | — 30,28 | — 30,13 | — |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + 50 | + 50,12 | + 50,03 | + 50,05 |
| 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 200 | 200,29 | 200,84 | 200,90 |
| 300 | 302,7 | 304,4 | 303,9 |
| 500 | — | 526,9 | 523,1 |
| 700 | — | — | 775 |

## Современная Международная температурная шкала

Опыт применения Международной температурной шкалы показал на необходимость внесения в нее ряда уточнений и дополнений, чтобы по возможности максимально приблизить ее к термодинамической шкале.

В 1948 г. МТШ была пересмотрена и приведена в соответствие •с состоянием знаний того времени. В 1960 г. Международный комитет мер и весов принял исправленные числовые значения температур шкалы 1948 г. и утвердил новое  «Положение  о   международной практической  температурной шкале  1948 г. Редакция 1960 г.».

Рис. 1. Схема   фазовых   состояний воды   (в   безмасштабном изображении): ж _ зона жидкой фазы; П — зона паровой фазы; К — зона кристаллической фазы; 1 — тройная точка; 2 — точка плавления льда; 3 — точка кипения воды

Международная практическая температурная шкала    (МПТШ), так же как   и МТШ,  базируется на  шести постоянных  первичных точках.   Однако   в   МПТШ были внесены следующие уточнения;

1)  вместо точки плавления льда рекомендуется в качестве постоянной точки использовать лучше воспроизводимую точку равновесия между льдом, жидкой водой и водяным паром  (тройную точку воды), которой присваивалось численное значение +0,01° (рис. 1); точка плавления льда

с присвоенным ей числовым значением 0,000° была отнесена  к категории вторичных постоянных точек;

- температуре равновесия между твердым и жидким серебром (точке затвердевания серебра) присваивалось новое  числовое значение 960,8°;

- все постоянные точки  (кроме тройной точки воды)  определяются в состоянии равновесия при одной нормальной атмосфере, равной давлению 101 325 н/м2;

- вместо точки кипения серы рекомендуется применять точку равновесия между твердым и жидким цинком   (точка затвердевания цинка), которой присваивается значение 419,505°С.

Температуры по МПТШ выражаются в градусах Цельсия, обозначаемых °С или, когда требуется особо подчеркнуть, что температуры даются по МПТШ — °С (межд. 1948), что соответственно обозначается символами t и tмежд. Для термодинамической шкалы Кельвина температуры обозначаются символом Т, а числовые значения сопровождаются значком °К. Температура тройной точки принимается равной 273,16°К.

За 25 лет применения Международной температурной шкалы (МТШ), старая шкала Цельсия, основанная на использовании линейной зависимости между температурой и видимым расширением ртути, вышла из употребления. Это позволило градусы по МПТШ называть градусами Цельсия, хотя от старой шкалы Цельсия в МПТШ остались лишь две постоянные точки: плавления льда и кипения воды с присвоенными им значениями 0 и 100°С.

Таблица   2

Некоторые определяющие постоянные точки МПТШ-68

| № точки | Состояния равновесия | Присвоенные значения температуры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | 0С |
| 1 | Между твердой, жидкой и газообразной фазами равновесного водорода (тройная точка равновесного водорода) | 13,81 | -59,34 |
| 6 | Между жидкой и газообразной фазами кислорода (точка кипения кислорода) | 90,188 | -182,962 |
| 7 | Между твердой, жидкой и парообразной фазами воды (тройная точка воды) | 273,16 | 0,01 |
| 8 | Между жидкой и парообразной фазами воды (точка кипения воды) | 373,15 | 100 |
| 9 | Между твердой и жидкой фазами цинка (точка затвердевания цинка) | 692,73 | 419,58 |
| 10 | Между твердой и жидкой фазами серебра (точка затвердевания серебра) | 1235,08 | 961,93 |
| 11 | Между твердой и жидкой фазами золота (точка затвердевания золота) | 1337,58 | 1064,43 |

В 1968.г. Международный комитет мер и весов, в соответствии с решением XIII Генеральной конференции по мерам и весам, принял новую Международную практическую шкалу 1968 г. — МПТШ-68, заменяющую действующую шкалу МПТШ (1948 г.).

МПТШ-68 выбрана таким образом, чтобы температура, измеренная по этой шкале, была близка к термодинамической температуре, и разности между ними оставались в пределах современной точности измерений.

Основная единица термодинамической температуры Т названа кельвин и обозначается символом К – Кельвин есть 1/273,16 часть термодинамической температуры тройной точки воды. Единица, применяемая для выражения температуры Цельсия, градус Цельсия (°С), равна кельвину. Разность температур может быть выражена либо в Кельвинах, либо в градусах Цельсия.

Температура Цельсия / = Т — 273,15К.

МПТШ-68 основана на значениях температур, присвоенных определенному числу воспроизводимых состояний (определяющих постоянных точек), часть которых приведена в табл. 2. По МПТШ-68 значительно расширен диапазон измерения низких температур—до 13,81 К. Уточнен порядок воспроизводства постоянных точек, интерполяции между постоянными точками и определения температурной шкалы выше последней постоянной точки (проект ГОСТа «Единицы физических величин»).

МПТШ-68 введена, как обязательная, с 1 января 1971 г.

## Устройства для измерения температур

Температуру измеряют с помощью устройств, использующих различные термометрические свойства жидкостей, газов и твердых тел. Существуют десятки различных устройств, применяемых в промышленности, при научных исследованиях и для специальных целей. В табл. 2-3 приведены наиболее распространенные устройства для измерения температуры и практические пределы их применения.

До последнего времени узаконенных терминов и их определении для устройств измерения температуры не существовало. Только в июле 1968 г. был введен в действие новый ГОСТ 13417—67, устанавливающий такие понятия. Приведем некоторые из них.

Таблица   3

Практические пределы применения наиболее распространенных устройств для промышленных измерении температур

| Термометрическое свойство | Наименование устройства | Пределы длительного применения, °С |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | нижний | верхний |
| Тепловое расширение | Жидкостные стеклянные термометры | -190 | 600 |
| Изменение давления | Манометрические термометры | -160 | 600 |
| Изменение электрического сопротивления | Электрические термометры сопротивления | -200 | 500 |
|  | Полупроводниковые термометры сопротивления (термисторы, терморезисторы) | -90 | + 180 |
| Термоэлектрические эффекты (термо-э.д.с.) | Термоэлектрические термометры (термопары) стандартизованные | -50 | 1600 |
|  | Термоэлектрические термометры (термопары) специальные | 1300 | 2500 |
| Тепловое излучение | Оптические пирометры | 700 | 6000 |
|  | Радиационные пирометры | 20 | 3000 |
|  | Фотоэлектрические пирометры | 600 | 4000 |
|  | Цветовые пирометры | 1400 | 2800 |

Термометром называют устройство (прибор), служащее для измерения температуры путем преобразования ее в показания или сигнал, являющийся известной функцией температуры.

Чувствительным элементом термометра называют часть термометра, преобразующую тепловую энергию в другой вид энергии для получения информации о температуре.

Различают термометры контактные и бесконтактные. Чувствительный элемент контактного термометра входит в непосредственное соприкосновение с измеряемой средой-

Пирометром называют бесконтактный термометр, действие которого основано на использовании теплового излучения нагретых тел.

Термокомплектом называют измерительную установку, состоящую из термометра, не имеющего собственной шкалы, и вторичного прибора, преобразующего выходной сигнал термометра в численную величину.

# Контактные методы измерения температуры

### Термометры расширения

### Жидкостные стеклянные термометры

Самые старые устройства для измерения температуры — жидкостные стеклянные термометры — используют термометрическое свойство теплового расширения тел. Действие термометров основано на различии коэффициентов теплового расширения термометрического вещества и оболочки, в которой оно находится (термометрического стекла или реже кварца).

Рис. 2. Схема жидкостного стеклянного термометра

Жидкостной термометр состоит из: стеклянного баллона 1, капиллярной трубки 3 и запасного резервуара 4 (рис. 2). Термометрическое вещество 2 заполняет баллон и частично капиллярную трубку. Свободное пространство в капиллярной трубке и в запасном резервуаре заполняется инертным газом или может находиться под вакуумом (при температурах меньше +ЮО°С). Запасный резервуар или выступающая за верхним делением шкалы часть капиллярной трубки служит для предохранения термометра от порчи при чрезмерном перегреве.

О температуре судят по величине видимого изменения объема термометрического вещества. Температуру отсчитывают по высоте уровня в капиллярной трубке. Градусная шкала наносится либо непосредственно на внешнюю поверхность массивного толстостенного капилляра (палочный термометр), либо на специальную шкальную пластинку, располагаемую внутри внешней стеклянной оболочки термометра (термометр с вложенной шкалой), либо на прикладную шкальную пластинку, к которой прикрепляется капиллярная трубка.

В качестве термометрического вещества чаще всего применяют химически чистую ртуть. Она не смачивает стекла и остается жидкой в широком интервале температур. Некоторым недостатком ртути является малое значение ее коэффициента расширения. Нижний предел измерения ограничивается температурой затвердевания ртути и равен минус 35°С. Верхний предел измерения ртутным термометром определяется допустимыми температурами для стекла: 600°С у образцовых термометров и 500°С у технических (ГОСТ 2823—59). При замене стекла кварцем верхний предел измерения несколько увеличивается.

Так как температура кипения ртути при нормальном атмосферном давлении равна 35б,58°С, то для термометров, предназначенных для измерения высоких температур, пространство над ртутью в капиллярной трубке заполняется инертным газом под давлением. Для термометров со шкалой до 500°С давление газа достигает 20 бар (20- 105 н/м2).

Основные достоинства стеклянных жидкостных термометров — простота употребления и достаточно высокая точность измерения даже для термометров серийного изготовления.

К недостаткам стеклянных термометров можно отнести: плохую видимость шкалы (если не применять специальной увеличительной оптики) и невозможность автоматической записи показаний (если исключить применение замедленной киносъемки), передачи показаний на расстояние (если не пользоваться средствами телевидения) и ремонта (разбитый термометр восстановить нельзя!).

Стеклянные жидкостные термометры имеют весьма широкое применение и выпускаются следующих основных разновидностей.

1. Технические (ГОСТ 2823—59) ртутные, с вложенной шкалой, с погружаемой в измеряемую среду нижней частью, прямые (рис. 3-2, а) и угловые (рис. 3-2, б, в). Термометры изготовляются со шкалами от -35 до + 50°С и от 0°С до 50; 100; 150; . . .; 500°С. Цена наименьшего деления шкалы в пределах измерения до +50°С

Рис  3.-2. Основные разновидности   жидкостных   стеклянных  термометров:

а — технический, ртутный, с вложенной шкалой, прямой; бив — угловые; е - лабораторный, ртутный, палочный; д — то же, с вложенной шкалой; е — спиртовой, для наружного воздуха, с прикладной шкальной пластинкой; ж — ртутный, электроконтактный, с неподвижными контактами.

составляет 0,5 или 1°С и, постепенно возрастая,  достигает  5   или 10°С при верхних пределах измерений 450 и 500°С.

- Лабораторные (ГОСТ 215—57) ртутные, палочные или с вложенной шкалой (рис. 3-2, г и д), погружаемые в измеряемую среду до отсчитываемой температурной отметки, прямые, небольшого наружного диаметра  (5—11 мм). Термометры по пределам измерения и цене деления шкалы подразделяются на четыре группы. Наиболее точные термометры с ценой деления шкалы 0,1°С имеют интервал   измерения   50°С,  например   от   +150  до   +200°С   (не   выше + 350°С). Верхний предел измерения для шкал, начинающихся  от 0°С, равен 500°С при цене деления шкалы 2°С.

- Жидкостные   (не   ртутные)    термометры    (ГОСТ    9177—59) выпускаются в различном конструктивном оформлении, в том числе с прикладной  шкальной   пластинкой   (рис.  3-2, в), для  измерения температур от — 190 до + 100°С.

- Повышенной   точности   и  образцовые   ртутные  термометры с   верхним   пределом   измерения   600°С    характеризуются   малой ценой деления шкалы — до 0,01°С.

- Электроконтактные ртутные термометры с вложенной  шкалой, с впаянными в капиллярную трубку контактами для  разрывания (или замыкания) столбиком ртути электрической цепи. Изготовляются для измерения либо постоянной температуры контактирования  (рис. 3-2,ж), либо произвольно изменяемой в пределах от 0 до 300°С (ГОСТ 9871—61).

- Специальные термометры, в том числе максимальные (медицинские и др.), минимальные, метеорологические и другого назначения.

### Погрешности и поверка жидкостных стеклянных термометров

Допустимые погрешности измерения технических термометров не должны превышать одного деления (цены деления) шкалы. Так, для пределов измерения от 0 до 100°С при цене деления в 1 или 2°С допустимая погрешность составляет ±1 или ±2°С

Для остальных разновидностей термометров допустимые погрешности при одной и той же цене деления устанавливаются различными для разных температурных интервалов. Так, например, у лабораторных термометров с ценой деления шкалы ОГС и пределами измерения от 0 до +50°С допустимая погрешность составляет ±0,2°С, а для пределов измерения от +250 до +300ЪС возрастает до ±0,8°С.

Допустимая погрешность показаний у образцовых термометров много ниже. Так, например, для температурного интервала от 0 до + 60°С, при цене деления шкалы О.ОГС допустимая погрешность не должна превышать ±0,03°С. Для других методов измерения температуры такие ничтожные погрешности практически не достижимы.

Поверка показаний жидкостных термометров производится в термостатах* путем сличения с образцовыми приборами более высокого класса точности.

Поверка положения нулевой точки в ледяном термометре обязательна для всех термометров, на шкале которых она нанесена. Нулевую точку поверяют обычно дважды: до начала поверки шкалы и сразу после поверки ее максимальной отметки. Положения нулевой точки в обоих случаях могут не совпадать за счет явления термического последействия (когда стекло не сразу принимает те размеры, которые соответствуют нулевой температуре). Современные термометры в процессе изготовления подвергаются искусственному старению и отжигу, что снижает температурную депрессию за счет термического последействия до значения, не превышающего обычно максимально допустимую погрешность термометра.

Поверка в точке кипения воды производится в паровом термостате • (водяном кипятильнике). Температуру определяют по величине атмосферного давления с поправкой на избыточное давление в кипятильнике.

Для поверки отрицательных температур до минус 80°С используют криостат, заполняемый спиртом или другой незамерзающей жидкостью. Температуры в интервале от +1 до +95°С поверяют в водяном, в интервале от +95 до 300°С — в масляном и в интервале от 300 до 600°С — в солевом термостате.

У лабораторных и других термометров, градуируемых и предназначенных для измерения при погружении в измеряемую среду до отсчитываемого деления, могут возникать систематические погрешности за счет выступающего столбика термометра. Если капиллярная трубка будет погружена в измеряемую среду не полностью (рис. 3), то температура выступающей части капиллярной трубки будет отличаться от температуры измеряемой среды, в результате возникнет погрешность измерения. Поправку в градусах на выступающий столбик в показания термометра можно внести по уравнению

Рис. 3. Возможные случаи погружения термометра  в измеряемую среду:

а — полное;   б — с   выступающим   столбиком

Δt=γt−tв.сn(1)

где γ — коэффициент видимого  объемного  теплового   расширения термометрической жидкости в стекле,   град-1 ; t — действительная температура измеряемой среды, °С; tв.с — температура выступающего   столбика,   измеренная   с   помощью вспомогательного термометра, °С; n — число градусов в выступающем столбике. У термометров, предназначенных для работы с неполным погружением,  может возникнуть  аналогичная систематическая  погрешность, если температура окружающей среды, а, следовательно, и выступающего столбика будет отличаться от его температуры при градуировке. Поправка, град, в этом случае

Δt=γt'−t''n(2)

где t' — температура выступающего столбика при градуировке, °С (в первом приближении допустимо считать t'=+20°C); t" — средняя температура выступающего столбика, °С.

Поправки по (1) и (2) могут иметь большие значения у термометров с органическими термометрическими жидкостями, для которых коэффициент у примерно на порядок выше, чем у ртутных термометров.

### Биметаллические и дилатометрические термометры

Действие биметаллических и дилатометрических термометров основано на термометрическом свойстве теплового расширения различных твердых тел.

В биметаллических термометрах в качестве чувствительного элемента используют пластинки или ленты, состоящие из двух слов разнородных металлов, характеризуемых различными коэффициентами теплового расширения. Чаще всего применяют медно-цинковый сплав — латунь (70% Cu + 30% Zn) и сплав железа с никелем —инвар (64% Fe + 36% Ni), с существенно различными коэффициентами теплового расширения: порядка 0,000019 град-1 для латуни и 0,000001 град-1 для инвара. При изменении температуры биметаллической пластинки она деформируется (рис.4) вследствие неодинакового расширения отдельных слоев пластинки. Если закрепить неподвижно один конец пластинки, то по перемещению другого конца, соединенного с указателем, можно судить об изменении температуры.

Чувствительные элементы биметаллических термометров обычно выполняют в форме спиралей, соединяемых со стрелочным указателем. Такие термометры класса точности 2,0 или 2,5 применяют для измерения температуры атмосферного воздуха.

Биметаллические элементы используют иногда для корректировки показаний измерительных приборов при изменении температуры окружающей среды (см. рис. 10-9).

Рис. 4. Схема чувствительного элемента биметаллического термометра:

а — при   нормальной    температуре;    б — при    повышенной;  1 — латунь;  2 — инвар

Дилатометрические термометры как указатели температуры обычно не применяют. Их используют в качестве устройств информации (датчиков) в системах автоматического регулирования. На рис. 5 показано одно из таких устройств. Чувствительный

Рис. 3-5. Схема дилатометрического устройства измерения температуры.

элемент выполнен из металлической оболочки 1  и кварцевого или фарфорового стержня 2. Рычаги 3 и  4  пропорционально увеличивают разность расширения оболочки и стержня и создают входной сигнал для гидравлического усилительного устройства 5 автоматического регулятора температуры в трубопроводе 6.

Биметаллические и дилатометрические термометры на практике применяют сравнительно редко.

### Манометрические термометры

Действие манометрических термометров основано на использовании зависимости давления  вещества при постоянном объеме от температуры. Замкнутая измерительная система манометрического термометра состоит (рис. 3-6)  из чувствительного  элемента,   воспринимающего температуру   измеряемой   среды, — металлического термобаллона   /, рабочего  элемента   манометра   2,   измеряющего давление  в  системе,  и  длинного соединительного    металлического капилляра 3. При изменении температуры 'измеряемой среды давление в системе изменяется, в результате     чего     чувствительный элемент перемещает стрелку или перо по шкале манометра, отградуированного в градусах   температуры. Манометрические термометры часто используют в системах  автоматического регулирования температуры, как бес шкальные устройства информации (датчики).

Рис 6. Схема  манометрического термометра

Манометрические термометры подразделяют на три основных разновидности:

- жидкостные, в которых вся  измерительная система  (термобаллон,  манометр  и  соединительный   капилляр)   заполнена   жидкостью;

- конденсационные   (по старым терминологиям:  паровые или парожидкостные), в которых термобаллон заполнен частично жидкостью с низкой температурой кипения и частично — ее насыщенными парами, а соединительный капилляр и манометр — насыщенными парами жидкости или, чаще, специальной передаточной жидкостью;

- газовые,  в  которых вся  измерительная система   (термобаллон, манометр и капилляр) заполнена инертным газом.

Достоинствами манометрических термометров являются: сравни тельная простота конструкции и применения, возможность дистанционного измерения температуры (передачи показаний на расстояние) и возможность автоматической записи показаний.

К недостаткам манометрических термометров относятся: относительно невысокая точность измерения (класс точности 1,6; 2,5 или 4,0 и реже 1,0); небольшое расстояние дистанционной передачи показаний (не более 60 м) и трудность ремонта при разгерметизации измерительной системы., у

В жидкостных манометрических термометрах в качестве термометрического вещества чаще всего используют ртуть для измерений в интервале температур от -25 до 600°С и реже органические жидкости: метиловый спирт или ксилол С6Н4(СНз)2 для измерений в интервале температур от -80 до 320°С. Измерительная система заполняется термометрическим веществом под большим начальным давлением (при температуре заполнения). Это необходимо для того, чтобы снизить возможные дополнительные погрешности за счет гидростатического давления жидкости.

В конденсационных манометрических термометрах наибольшее распространение получили термометрические вещества, приведенные в табл. 3-2.

Таблица   3

Термометрические вещества для конденсационных манометрических термометров

| Наименование | Формула | Температура кипения при нормальном атмосферном давлении, °С | Критическая температура. °С | Критическое давление, бар | Пределы применения, °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нижний | верхний |
| Хлор-метил | СН3С1 | -23,7 | + 143,2 | 64,5 | —25 | +75 |
| Хлор-этил | С2Н5С1 | +12,2 | 170,0 | 50,6 | 0 | 120 |
| Ацетон | С3Н60 | +56,1 | 235,0 | 46,1 | +60 | Ш) |
| Бензол | С6Н6 | +79,6 | 288,5 | 46,8 | +80 | ; 250 |
| Ртуть | Hg | 356,6 | — | — | 350 | 500 |

Ртуть используют в устройствах информации (датчиках) некоторых систем автоматического регулирования.

Верхний предел применения для органических жидкостей обычно выбирают близким к давлению порядка 20 бар.

В качестве передаточной жидкости, заполняющей капилляр и манометр конденсационных термометров, чаще всего применяют глицерин (пропантриоль) в смеси со спиртом или водой.

У конденсационных манометрических термометров возможно появление дополнительных погрешностей: 1) гидростатической (из-за различной высоты расположения термобаллона и манометра) и 2) атмосферной из-за колебания атмосферного давления (особенно для начала шкалы). Погрешность за счет температуры окружающей среды теоретически отсутствует, так как изменение объема передаточной жидкости приводит лишь к изменению соотношения между жидкой и паровой фазой в термобаллоне, не меняя в нем давления, зависящего только от температуры. Однако практически небольшая погрешность при изменении температуры окружающей среды все же наблюдается (за счет манометра) и нормируется (ГОСТ 8624—64) значением до 0,25% на каждые 10°С отклонения температуры от +20°С.

Шкалы конденсационных термометров получаются существенно неравномерными из-за нелинейного соотношения между температурой кипения и соответствующим давлением (рис. 3-8). Рабочая часть шкалы располагается в верхней ее половине. Длина соединительного капилляра достигает 60 м-

Рис. 6.   Зависимости   температуры кипения от  давления: 1 — хлор-метила;     2 — хлорэтила;     3 — ацетона   и  4 — бензола

В газовых манометрических термометрах в качестве термометрического вещества обычно используют азот. Область применения газовых термометров по ГОСТ 8624—64 лежит в интервале от — 160 до +600°С.

Дополнительные погрешности могут появиться при изменении температуры окружающей среды (коэффициент теплового расширения газов много больше, чем у жидкостей, и равен приблизительно 0,00365 град-1). Для уменьшения их приходится увеличивать размеры термобаллона и уменьшать сечение капилляра. Чем больше длина капилляра, тем больше получаются размеры термобаллона. При длине капилляра 60 м термобаллоны газовых термометров, серийно изготовляемых, имеют наружный диаметр 22 мм, а рабочую длину 435 мм. Такие размеры термобаллона могут создать трудности при установке их в объекты измерения. По ГОСТ 8624—64 допустимая дополнительная приведенная погрешность газовых термометров при отклонении температуры окружающей среды на 10°С не должна превышать 0,5%.

Манометрические термометры не имеют большого применения на тепловых электрических станциях. В промышленной теплоэнергетике они встречаются чаще, особенно в случаях, когда по условиям взрыво или пожаробезопасности нельзя использовать электрические методы дистанционного измерения температуры.

Поверка показаний манометрических термометров производится теми же методами и средствами, что и стеклянных жидкостных.

## Термометры сопротивления

### Общие сведения о термометрах сопротивления

Измерение температуры по электрическому сопротивлению тел / / (обычно металлических) основывается на зависимости их сопротивления от температуры. У большинства чистых металлов с ростом температуры сопротивление увеличивается приблизительно на 0,4% -град-1, а у металлов ферромагнитной группы (железо, никель, кобальт)—приблизительно на 0,65% -град"1. Металлические сплавы имеют более низкие температурные коэффициенты вплоть до значений, близких к нулю. Очень большие отрицательные температурные коэффициенты, когда сопротивление уменьшается с увеличением температуры, наблюдаются  у некоторых полупроводниковых соединений.

Электрические термометры сопротивления практически позволяют измерять температуру с высокой степенью точности — до 0,02°С, а при измерениях небольшой разности температур — до 0,0005°С. Обязательное наличие источника тока, а также большие размеры чувствительного элемента у термометров сопротивления ограничивают их применение. Если у термопар температура определяется в точке соединения двух термоэлектродов, то у термометров сопротивления — на участке некоторой длины.

Чаще применяют металлические термометры сопротивления. Материалы для термометров сопротивления должны обладать следующими свойствами: а) высоким удельным сопротивлением; б) высоким температурным коэффициентом; в) химической инертностью; г) легкой технологической воспроизводимостью; д) дешевизной; е) постоянством физических свойств во времени.

Металлические сплавы, обладающие обычно высоким удельным сопротивлением, но небольшим температурным коэффициентом, непригодны в качестве материала для термометров сопротивления. Неоднократные попытки широкого использования никеля и железа, обладающих большим температурным коэффициентом и высоким удельным сопротивлением, практически потерпели неудачу. Эти металлы в чистом виде получить трудно. Кроме того, они крайне слабо сопротивляются химическим воздействиям. По разным причинам отпала возможность использовать и многие другие металлы. Наиболее подходящими материалами для термометров сопротивления оказались платина (для измерений в интервале от —200 до 650°С) и медь (в интервале от —50 до +180°С).

Платина — дорогостоящий материал, химически инертен и легко получается в чистом виде. Удельное сопротивление платины Q0 = 0,0981 • 10-6 Ом∙м, при 0°С— достаточно большое. При температуре t полное  сопротивление Rt (Ом)   термометра   определяется зависимостями:

для

t>0 Rt=R01+At+Bt2(3)

для

t<0 Rt=R01+At+Bt2+Ct−100(4)

Аналогичные   зависимости   имеет   и   удельное    сопротивление

Qt, ОМ/М.

Для платины марки Пл-2 (ГОСТ 8588—64), применяемой обычно в стандартных термометрах сопротивления, коэффициенты в (3) и (4) имеют значения: А =3,96847∙10-3 град-1; В = -5,847∙ 10-7 град-2; С= -4,22∙10-12 град-4

Чистота платины характеризуется отношением сопротивления rioo при температуре 100°С к сопротивлению R0 при 0°С. Для платины марки Пл-2 по (3) отношение Rm : R0= 1,391. Особо чистая платина марки Пл-0 характеризуется отношением R 100 :R0 = 1,3925. Чем больше загрязнена платина, тем меньше это отношение.

Медь обладает малым удельным сопротивлением Q0 =0,0155-10-6 Ом-м. Медь получается электролитическим путем, поэтому даже обычные торговые сорта меди отличаются высокой степенью чистоты. Медные провода в различной изоляции выпускаются в широком ассортименте практически любых сечений. Однако при высоких температурах наблюдается интенсивное окисление даже изолированных медных проводников, что ограничивает верхний предел измерения. Температура +180°С является допустимым пределом применения лаковой изоляции проводов.

В применяемом интервале температур от —50 до +180°С сопротивление меди практически линейно зависит от температуры. Отношение R100: R0= 1,426.

Кроме чистых металлов, для термометров сопротивления используются также некоторые полупроводниковые материалы.

При измерениях сопротивлений ток, протекающий по термометру, должен быть небольшим. Иначе выделение тепла может привести к заметной разности температур термометра и окружающей среды. Для технических термометров тепловая энергия, выделяемая в термометре, или мощность рассеивания должна быть не более 10 мет, а для полупроводниковых термометров (разных типов)— не более 0,3—2 мет.

### Платиновые термометры сопротивления

Технические термометры  (тип ТСП)   чаще всего  выполняются в конструктивной форме, показанной на рис. 7.

Неизолированную платиновую проволоку 1 диаметром 0,07 мм бифилярно наматывают на слюдяную пластинку 2 с зубчатыми краями. Бифилярная намотка необходима для того, чтобы исключить появление индуктивного сопротивления. Пластинка с намотанной на ней платиновой проволокой покрывается с двух сторон слюдяными пластинками таких же размеров. Все три пластинки скрепляются серебряной лентой 4 в пакет. К каждому концу платиновой проволоки приваривается подводящий провод 3 из серебра диаметром 1 мм. Подводящие провода изолируются фарфоровыми бусами 5 и присоединяются к зажимам на головке термометра. Такой чувствительный элемент помещают в тонкостенную алюминиевую трубку 6 (рис. 7), в нижней части которой расположен массивный вкладыш 7 с плоской прорезью для чувствительного элемента. Вкладыш улучшает условия теплопередачи от трубки к чувствительному элементу. Алюминиевую трубку вместе с подводящими проводами помещают во внешний защитный чехол 8, выполняемый обычно из стальной трубы.

Внешний вид и размеры термометров такие же, как и у термоэлектрических термометров. Длина чувствительного элемента во всех конструкциях обычно не меньше 90—100 мм.

Рис. 7. Конструктивная схема    платиновых   термометров       сопротивления: а — схема бифилярной намотки проволоки / на слюдяную пластинку 2; б—чувствительный элемент термометра в арматуре

У термометров с уменьшенной тепловой инерцией массивный вкладыш не применяется и пакет из трех слюдяных пластин помещается между двумя пружинящими лепестками из тонкого (0,1 мм) дюралюминия.

Термометры малоинерционные (с постоянной времени менее 9 сек) имеют чувствительный элемент иной конструкции: платиновая проволока, намотанная на

стеклянный стержень, оплавляется стеклом и помещается во внешний защитный чехол с наружным диаметром 10 мм.

У термометров, предназначенных для измерения отрицательных температур, алюминиевая трубка с чувствительным элементом заливается парафином для защиты от образования конденсата.

Термометры могут быть выполнены также двойными (с двумя электрически изолированными друг от друга чувствительными элементами и с четырьмя зажимами на головке термометра).

Платиновые технические термометры сопротивления (по ГОСТ 6651—59) выпускаются трех градуировок, отличающихся величиной сопротивления R0 при 0°С и пределами применения:

Для измерения низких температур от 12 до 95К. (приблизительно от —261 до — 178°С) применяются специальные образцовые и лабораторные термометры сопротивления (ГОСТ 12877—67). Зависимость между сопротивлением и температурой устанавливается в этом случае по ГОСТ 12442—66.

Технические термометры поверяют обычно в двух точках: при 0°С в ледяном термостате и приблизительно при 100°С в паровом термостате. Критериями оценки качества термометров служат значения сопротивления R0 и отношения сопротивлений R100:R0

Таблица  4

Зависимость сопротивления платиновых термометров от температуры (градуировочные таблицы)

| Температура, | Сопротивление R для градуировки, Ом |  | Температура, *С | Сопротивление К для градуировки,. Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гр. 21 | гр. 22 |  | гр. 21 | гр. 22 |
| -200 | 7,95 | 17,28 | 250 | 89,96 | 195,56 |
| —150 | 17,85 | 38,80 | 300 | 98,34 | 213,79 |
| -100 | 27,44 | 59,65 | 350 | 106,60 | 231,73 |
| - 50 | 36,80 | 80,00 | 400 | 114,72 | 249,38 |
| 0 | 46,00 | 100,00 | 450 | 122,70 | 266,74 |
| 50 | 55,06 | 119,70 | 500 | 130,55 | 283,80 |
| 100 | 63,99 | 139,10 | 550 | — | (300,58) |
| 150 | 72,78 | 158,21 | 600 | — | (317,06) |
| 200 | 81,43 | 177,03 | 650 | — | (333,25) |

Поверку производят по инструкциям 156—60 и 157—62 Государственного комитета стандартов, мер и измерительных приборов СССР.

### Медные термометры сопротивления

Медные термометры изготовляют только технические (тип ТСМ) по ГОСТ 6651—59 и имеют обычно следующую конструктивную форму.

Медная изолированная проволока диаметром 0,1 мм наматывается, обычно бифилярно, в несколько слоев на цилиндрическую пластмассовую колодку и покрывается глифталевым лаком. Концы проволоки припаиваются к подводящим медным проводам диаметром 1,0—1,5 мм, которые присоединяются к зажимам головки термометра. Чувствительный элемент помещают в тонкостенную металлическую гильзу (рис. 8), а затем — во внешний защитный чехол с наружным диаметром 10, 14 или 21 мм в рабочей части (рис. 9), общей длиной до 2000 мм.

Термометры, предназначенные для измерения температуры воздуха при атмосферном давлении, имеют перфорированный внешний защитный чехол (рис 9,б).

Рис. 8. Чувствительный элемент медного термометра сопротивления: а — без         защитной гильзы;   б — в  защитной гильзе

Рис. 9.   Внешний   вид   термометров сопротивления: а —в защитном  чехле;   б — для измерений температуры    воздуха       при     атмосферном давлении

Погрешности Δt измерения температуры за счет отклонений от градуировочных зависимостей R = f(t) по табл. 5 не должны превышать:

для термометров класса II  .....    Δt= ±(0,30+3,5∙10-3| t|) °С,

для термометров класса III ….  Δt= ± (0,30+60∙10-3|t |) "С.

Полные градуировочные таблицы с интервалами температур в 1°С приведены в приложении к ГОСТ 6651—59.

Таблица   5

Зависимость сопротивления медных термометров от температуры (градуировочные таблицы)

| Температура, °С | Сопротивление К для градуировки, Ом |  | Температура. 0С | Сопротивление R для градуи-ровки, ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гр. 23 | гр24 |  | гр. 23 | гр. 24 |
| —50 | 41,71 | 78,70 | + 75 | 69,93 | 131,95 |
| -25 | 47,36 | 89,35 | +100 | 75,58 | 142,60 |
| 0 | 53,00 | 100,00 | +125 | 81,22 | 153,25 |
| +25 | 58,65 | 110,65 | +150 | 86,87 | 163,90 |
| +50 | 64,29 | 121,30 | +180 | 93,64 | 176,68 |

## Термоэлектрические преобразователи

Принцип действия термоэлектрического преобразователя основан на возникновении электрического тока в цепи, составленной из двух разнородных проводников, при нарушении теплового равновесия мест их контактирования. Замкнутая электрическая цепь (рис.9), состоящая из двух разнородных проводников-термоэлектродов а и b, образует термоэлектропреобразователь (в дальнейшем термопара). Спай Т1 погружаемый в измеряемую среду, называется рабочим или горячим спаем термопары, второй спай Т2 носит название холодного или свободного.

рис.9. Распределение потенциалов в цепи идеальной термопары

Согласно электронной теории, во всех проводниках имеются свободные электроны. Число электронов, приходящихся на единицу объема, различно для проводников. По мере повышения температуры проводника концентрация свободных электронов о единице его объёма возрастает. Эти свободные электроны диффундируют из мест с большей концентрацией в места с меньшей, т.е. в общем случае, когда концы проводника имеют разную температуру, свободные электроны диффундируют от горячего конца проводника к холодному. Следовательно, при электронной проводимости холодный конец проводника заряжается отрицательно, а нагретый - положительно. Термоэлектродвижущая сила, развивающаяся па концах однородного проводника (термоЭДС Томсона), зависит от его природы. Величина этой термоЭДС ЕTa для конкретною проводника а определяется соотношением

ETa=T1T2σadT(12)

где σa- коэффициент Томсона для данного проводника, зависящий от его материала а.

Если замкнутая цепь состоит из двух различных однородных проводников а и б, то суммарная термоЭДС (Томсона) в цепи равна разности термоЭДС, возникающих в каждой ветви, и определяется по формуле

ETab=T1T2(σa−σb)dT (13)

т.е. в замкнутой цепи, состоящей из пары проб0000000000000, суммарная термоЭДС зависит от абсолютных температур Т1 и Т2 в местах их соединений.

Зеебек, проводя исследования термоэлектрических явлений в замкнутых цепях разнородных проводников, обнаружил, (что в цепи, состоящей из двух разнородных проводников а и Ь, находящихся в соприкосновении при одинаковой температуре, в месте контакта возникает термоЭДС (явление Зеебека), вследствие разности концентраций свободных электронов в каждом из проводников и контактной разности потенциалов. Если число свободных электронов, приходящихся на единицу объёма, обозначить соответственно через Na и Nb и принять, что Na > Nb, , то электроны проводника а будут диффундировать в проводник b в большем количестве, чем обратно из проводника b в проводник а. Вследствие этого проводник а будет заряжаться положительно, проводник  b отрицательно, при этом свободные концы проводников будут иметь некоторую разность потенциалов

Ua−Ub=kTelnNaNb (14)

где     е -заряд электрона;

k -постоянная Больцмана.

Изложенные выше закономерности позволяют заключить по термоЭДС в цепи, составленной из двух разнородных проводников, имеющих различные температуры мест их контактирования  T1 и Т2 определится в следующем виде:

Eab(T1,T2)=lab(T1)−lab(T2) (15)

Таким образом, если одно из мест контактирования термопары, составленной из термоэлектродов а и Ь, выдерживать при постоянной температуре (Т2 = const), то термоЭДС ее Еab(T1) будет зависеть только от температуры Т1. Следовательно,  проградуировав ее, т. е. построив зависимость термоЭДС термопары от температуры Т1 (рабочего конца) и выдерживая постоянной температуру Т2 (свободного конца), можно в дальнейшем по величине измеренной термоЭДС определить температуру рабочего спая. Обычно градуировку термопары производят при температуре свободных концов Т2 = 273,75 К (0°С)

Следует отметить, что рассматриваемый термоэлектрический эффект обладает и обратным свойством, заключающимся в том, что если в такую цепь (см. рис.6) извне подать электрический ток, то в зависимости от направления тока один из спаев будет нагреваться, а другой охлаждаться (эффект Пельтье).

Для измерения термоЭДС в цепь термопары включается измерительный прибор (милливольтметр, потенциометр и т.п.) по одной из двух схем (рис.10).

Подключение измерительного прибора в контур термопары  по обеим схемам (рис.7а, б) одинаково правомочно.   Влияние третьего проводника с не оказывается при равенстве температур 2 и 3 (см. рис. 10, а) или 3 и 4 (см. рис. 10, б).

Рис. 10. Схемы включения измерительного прибора в цепь термоэлектрического преобразователя

Если температура свободных концов отлична от нуля, то показания приборов будут отличаться от градуировочной. Введение поправки на температуру свободных концов может производиться следующими способами:

- применением удлиняющих термоэлектродных проводов, изготовленных из материалов, имеющих термоэлектрическую характеристику,   совпадающую   с   характеристикой   используемого термоэлектрического преобразователя в интервале температур от 0 до 100 - 200° С, включенных таким образом,   что паразитные термоЭДС, образующиеся в местах  контактирования включены встречно и равны по величине;

- применением компенсирующего моста (рис.8) для автоматического введения поправки (коробка холодных спаев), который представляет собой неравновесный мост (см.рис.8) с постоянными манганиновыми резисторами R1, R2, R3 и медным резистором Rm, находящимся в равновесии при 0° С, при отклонении температуры  свободных  концов возникающий  разбаланс  моста  Uab компенсирует возможное снижение измеряемой термоЭДС;

3)	применением специального медного сопротивления в автоматических потенциометрах;

4)   термостатированием свободных концов при постоянной температуре 0° С или (50±0,5) °С.

Рис.8. Схема автоматической компенсации температуры свободных концов

МАТЕРИАЛЫ  ТЕРМОПАР И  ИХ  КОНСТРУКЦИЯ

К материалам термоэлектродов предъявляется ряд требований:

а)	однозначная и по возможности близкая к линейной зависимость термоЭДС от температуры;

б)	жаростойкость и механическая прочность с целью измерения высоких температур;

в)	химическая инертность;

г)	термоэлектрическая однородность материала проводника по длине, что позволяет восстанавливать рабочий спай без переградуировки, а также менять глубину его погружения;

д)	технологичность (воспроизводимость) изготовлении с целью получения взаимозаменяемых по термоэлектрическим свойствам материалов;

е) стабильность градуировочной характеристики;

ж) дешевизна.

Среди этих требований есть желательные и обязательные. К числу обязательных относятся воспроизводимость и стабильность. Наиболее полно этим требованиям отвечают стандартные термопары (СТ СЭВ 1059-78).

Для удобства применения термоэлектрический термометр специальным образом армируется. Его помещают в защитные металлические или керамические трубы (чехлы). Термоэлектроды изолируют один от другого с помощью керамических трубочек (бусинок) и вставляют в трубу. Вид и материал защитных труб выбирают  в соответствии со свойствами измеряемой среды. Многочисленные конструктивные формы и необходимые принадлежности в значительной части регламентированы стандартами и другими нормативными документами.

Если физические и химические условия допускают это, то термопара может быть введена в измеряемую среду без защитной оболочки. При этом размеры ее могут быть приняты малыми, чем обеспечивается благоприятное динамическое поведение.

Динамическая характеристика термоэлектрических термометров в общем виде описывается передаточной функцией

W(p)=kTp+1e−τ⋅p (16)

Значение постоянной времени и транспортного запаздывания τ- зависит от конструктивных размеров и используемых материалов защитного чехла. Для выпускаемых в настоящее время термоэлектрических термометров эти величины находятся в пределах . Т = 1,5 ÷ 8 мин,    τ=9 ÷300 с, а   Tτ= 0,11 + 0,78.

# Бесконтактные методы

Методы измерения температуры тел по их излучению

Измерение высоких температур путем непосредственного соприкосновения измеряемой среды с термометром (контактным путем) часто практически неосуществимо. Нередко при измерениях относительно невысоких температур контактный путь измерения также нежелателен из-за больших трудно определимых систематических погрешностей или невозможен по технологическим или конструктивным соображениям (например, при измерениях температуры поверхностей вращающихся тел). Во всех этих случаях можно измерять температуру тел по их излучению бесконтактным путем. Для этого применяют пирометры-термометры, действие которых основано на использовании теплового излучения нагретых тел.

Возможность измерения температуры тел по их излучению была известна давно. Широко применялся прежде метод визуальных измерений температуры тел по цветам каления. При нагревании, начиная примерно с температур 550 °С, тела постепенно меняют свой цвет от темно-красного до ослепительно белого. Цвета каления являются результирующим ощущением, вызванным всем комплексом лучей участка видимого излучения. Такой метод измерения весьма субъективен и может дать хорошие результаты лишь при большом опыте наблюдений за нагреванием изделий из одного и того же однородного  материала.   В настоящее   время этот метод измерения применяется очень редко.

Измерение температуры тел по их излучению можно проводите различными методами. Чаще всего пользуются следующими тремя методами:

- яркостным — по    спектральной     интенсивности    излучения телом лучей определенной длины волны (фотометрическим измерением яркости тела  в  монохроматическом  свете) — по величине Jλ (или Вλ);

- радиационным — по плотности интегрального излучения (по излучательной способности) тела — по величине Е;

- цветовым — по отношению  спектральной  интенсивности,   излучения телом лучей двух определенных длин волн — по отношению Jλ1 : Jλ2

Яркостный метод измерения, ограниченный только видимой областью спектра, называют также оптическим.

Так как тепловое излучение различных реальных тел при одинаковой температуре получается неодинаковым, то приходится все измерительные устройства градуировать на температуру, соответствующую излучению абсолютно черного тела. Для определения температур реальных тел приходится в показания измерительных устройств вводить поправки, иногда весьма большие.

Яркостные измерения отличаются высокой чувствительностью, так как спектральная интенсивность излучения Jλ очень резко возрастает с повышением температуры. Для видимого участка спектра абсолютно черного тела интенсивности излучения характеризуются значениями, приведенными в табл. 7.

Как видно из данных табл. 7, при повышении температуры в 2 раза, от 1000 до 2000К, интенсивность излучения волн длиной λ=0,65 мк изменяется в 64 200 раз! То же наблюдается и на других участках видимого спектра.

Радиационные измерения обладают много меньшей чувствительностью, пропорциональной четвертой степени абсолютной температуры. Эти измерения в ряде случаев можно технически осуществить проще, чем яркостные.

Цветовые измерения, как видно из данных табл. 7, не обладают большой чувствительностью, особенно при высоких температурах. Однако при цветовых измерениях удается получить существенно меньшие поправки на температуру реальных тел, чем для других методов измерения.

Таблица 7

Спектральные интенсивности излучения

| Длина волн, мк |  | Интенсивность излученияJλ при температурах, К |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ1 | λ2 | размерность | 1000 | 2000 | 3000 |
| 0,45 | — | вm • м-3 | 0,258∙103 | 0,228∙1010 | 0,47∙1012 |
| 0,55 | — | вm • м-3 | 0,327 ∙105 | 0,153∙1011 | 0,121∙1013 |
| 0,65 | — | вm • м-3 | 0,773∙106 | 0,496∙1 011 | 0,198∙1013 |
| 0,65 | — | относительная | 1 | 64200 | 2 570 000 |
| отношение интенсивностей Jλ1 : Jλ2 |  |  |  |  |  |
| 0,65 | 0,45 | — | 2996 | 21,7 | 4,21 |
| 0,65 | 0,55 | — | 23,65 | 3,26 | 1,39 |

Яркостные измерения температуры

Определение температуры по спектральной интенсивности излучения принципиально возможно для любой длины волны, а у приборов с визуальным отсчетом — для любой длины волны видимого спектра. Практически же определяют температуру по интенсивности излучения обычно в красной области видимого спектра на волнах длинойλ =0,65 мк. Выбор таких длин волн определяется следующими основными соображениями:

при относительно    невысоких температурах (порядка 1000К)   интенсивность излучения красных лучей много выше других лучей видимого спектра (табл. 7); выделение узкой спектральной области излучения технически не сложно осуществить у границ видимого спектра.

Пирометры, основанные на методе яркостного измерения температур, отградуированные на излучение абсолютно черного тела, при измерении действительной температуры Тд  реальных тел будут показывать более низкую так называемую яркостную температуру Тя тела. Это объясняется более низкой излучательной способностью реальных тел.

Рис. 11. Схематическое изображение зависимости спектральной интенсивности излучения от температуры для коэффициентов черноты ελ =1 и ελ =0,5

Яркостной температурой Тя называют температуру, при которой интенсивность излучения абсолютно черного тела равна интенсивности излучения реального тела при температуре Тд (рис.11).

Зная монохроматический коэффициент черноты ελ и температуру  Тя, нетрудно определить действительную температуру Тд тела. По закону Вина  интенсивность излучения

для абсолютно черного тела

Jλ⋅ч=C1⋅λ−5⋅e−C2λ⋅Tя(17)

для реального тела

Jλ⋅Д=ελC1⋅λ−5⋅e−C2λ⋅TД

Так как   Jλ1 =Jλ2то

e−C2λ⋅TД=ελe−C2λ⋅TД

Логарифмируя, получаем

C2λTя=ln1ελ+C2λTД

откуда

1ТЯ−1ТД=λС2ln1ελ (18)

Если

λС2ln1ελ=a	(19)

то разность между действительной  и  яркостной   температурами (град)

Δt=TД−ТЯ=aTЯ21−aTЯ (20)

Разность температур Δtдля волн длиной λ = 0,65 мк в зависимости от коэффициента черноты ελ и яркостной температуры Тя приведена в табл. 8. При высоких температурах и небольших значениях ελ разность температур Δtполучается очень большой.

Значения монохроматического коэффициента черноты ελ для различных реальных тел наиболее полно установлены для волн длиной К = 0,65 мк. Для других длин волн, крайне редко используемых в оптических измерениях температуры, значения е, достоверно известны лишь для некоторых тел.

Коэффициент черноты для одного и того же тела может существенно меняться при различных состояниях поверхности излучения и нередко различной температуре. Некоторые значения ελ приведены в табл. 9

Точная оценка значений коэффициента черноты ελ в ряде случаев затруднительна. Наиболее надежные значения действительной температуры реальных тел могут быть получены в условиях, когда значение ελприближается к единице.

Таблица   8

Разность температур Δt= ТД — Тя при различных значениях коэффициента черноты ελ для λ=0,65 мк

| Коэффициент черноты ελ | Коэффициент а∙ 104 | Разность Δt (град) для яркостных температур Тя. К |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,9 | 0,048 | 4,8 | 7,5 | 10,9 | 14,9 | 19,4 | 24,6 | 30,4 |
| 0,8 | 0,101 | 10,2 | 16,0 | 23,0 | 31,4 | 41,2 | 52,5 | 64,8 |
| 0,7 | 0,161 | 16,4 | 25,6 | 37,1 | 50,5 | 66,5 | 84,7 | 105 |
| 0,6 | 0,231 | 23,6 | 37,1 | 53,9 | 73,7 | 97,0 | 123,5 | 153 |
| 0,5 | 0,313 | 32,3 | 50,9 | 74,0 | 101,5 | 134 | 171 | 212 |
| 0,4 | 0,414 | 43,6 | 68,0 | 99,0 | 136 | 180,5 | 231 | 288 |
| 0,3 | 0,543 | 57,5 | 90,9 | 133 | 183,5 | 244 | 314 | 393 |
| 0,2 | 0,726 | 78,3 | 131 | 183 | 243 | 339 | 440 | 555 |
| 0,1 | 1,040 | 116 | 181,5 | 277 | 389 | 525 | 680 | 880 |
| 0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |

Радиационные измерения температуры

Приборы для измерения температуры по плотности интегрального излучения волн всех длин градуируются обычно на излучение абсолютно черного тела и показывают не действительную температуру Тд, реального тела, а более низкую, так называемую радиационную температуру Тр.

Радиационной  температурой  Тр  называют   температуру,    при которой плотность интегрального излучения абсолютно черного тела равна плотности интегрального излучения реального тела при температуре Тд. Зависимость плотности интегрального излучения от температуры имеет такое же изображение, как и на рис. 8.

Зная радиационную температуру Тр и суммарный коэффициент чернотыε0, можно определить значение действительной температуры ТД тела. По закону Стефана—Больцмана  плотность интегрального излучения

Таблица  9  Монохроматический коэффициент черноты излучения при Я,=0,65 мк

| Материал | Коэффициент черноты ελ для поверхности |  |
| --- | --- | --- |
|  | неокисленной | окисленной |
| Сталь твердая, углеродистая | 0,44 | 0,80 |
| Сталь твердая хромовая и хромоникелевая | — | 0,85 |
| Сталь жидкая | 0,37 | — |
| Чугун твердый | 0,37 | — |
| Чугун жидкий (1815К) | 0,40 | 0,70 |
| Железо твердое (1300К) | 0,39 | — |
| Железо жидкое (1800К) | 0,36 | — |
| Медь твердая | 0,11 | 0,70 |
| Медь жидкая | 0,15 | — |
| Никель твердый | 0,36 | 0,90 |
| Никель жидкий | 0,37 | — |
| Платина твердая (175QK) | 0,33 | — |
| Платина жидкая | 0,38 | __ |
| Серебро твердое и жидкое | 0,07 | — |
| Алюмель твердый | 0,37 | 0,87 |
| Хромель твердый | 0,35 | 0,78 |
| Константан твердый | 0,35 | 0,84 |
| Вольфрам твердый (2400К) | 0,425 | — |
| Вольфрам твердый (1800К) | 0,437 | — |
| Уголь и графит (ЗЗООК) | 0,81 1 |  |
| Уголь и графит (1300К) | 0,90 0 |  |
| Шлаки жидкие | 0,65 5 |  |
| Шамот | 0,70-0,80 |  |

для абсолютно черного тела

Еч=σ⋅Тр4 (21)

для реального тела

ЕД=ε⋅σ⋅ТД4 (22)

Так как  Еч = ЕД,  то

Тр4=ε0⋅ТД4 (23)

или

ТД=Т41ε0 (24)

Разность между действительной и радиационной   температурами (град]

Δt=ТД−Тр=Тр(41ε0−1) (25)

Разность между действительной и радиационной  температурами приведена в табл. 10.

Таблица  10

Разность температур Δt=TД−Тр  при различных значениях суммарного коэффициента черноты ε0

| Суммарный коэффициент черноты ε0 | Разность Δt (град) для радиационных температур Тр , К |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,9 | 26,5 | 40 | 53 | 66 |
| 0,8 | 57,5 | 86 | 115 | 143 |
| 0,7 | 93 | 139 | 186 | 232 |
| 0,6 | 136 | 204 | 272 | 340 |
| 0,5 | 189 | 284 | 378 | 473 |
| 0,4 | 257 | 385 | 514 | 642 |
| 0,3 | 351 | 526 | 702 | 878 |
| 0,2 | 495 | 742 | 990 | 1237 |
| 0,1 | 778 | 1167 | 1556 | 1945 |

При ελ=ε0 разности температур Δt при радиационных измерениях получаются больше, чем при оптических (см. табл. 8). Так как чаще всего , ελ>ε0то разности в радиационных измерениях получаются еще больше.

Значения суммарного коэффициента черноты ε0 установлены с меньшей степенью точности, чем монохроматического ελ. Кроме того, суммарный коэффициент ε0 существенно зависит от температуры (см. табл. 11).

Определение действительной температуры тела по радиационной нельзя считать достаточно надежным методом из-за трудностей оценки ε0 . Даже небольшие неточности в оценке ε0 могут привести

Таблица   11

Суммарный коэффициент черноты излучения

| Материал | Температура материала, °С | Коэффициент черноты ε0 |
| --- | --- | --- |
| Сталь окисленная | 20-600 | 0,8 |
| Чугун жидкий | 1300 | 0,28 |
| Железо литое, необработанное | 900-1100 | 0,87-0,95 |
| Железо свежеобработаниое наждаком | 20 | 0,28 |
| Медь окисленная | 50 | 0,6-0,7 |
| Медь расплавленная | 1100—1300 | 0.13-0,15 |
| Никель технически чистый, полированный | 100 | 0,045 |
| Никель технически чистый, полированный | 200-400 | 0,07-0,09 |
| Никель окисленный | 200-600 | 0,37-0,48 |
| Платина твердая | 100-1500 | 0,14-0,18 |
| Серебро чистое, полированное | 200—600 | 0,02—0,03 |
| Вольфрам | 200 | 0,05 |
| Вольфрам | 600-1000 | 0,1—0,16 |
| Вольфрам | 1500-2200 | 0,24-0,31 |
| Уголь | 100-600 | 0,81—0,79 |
| Шлаки котельные | 0—100 | 0,97-0,93 |
| Шлаки котельные | 600—1200 | 0,76-0,70 |

к большим ошибкам в определении разности Δt=TД−Тр. Поэтому при систематических измерениях температур одного и того же тела в одинаковых условиях часто ограничиваются оценкой радиационной температуры, не производя пересчетов ее на действительную.

Цветовые измерения температуры

Существует несколько понятий цветовой температуры. Чаще всего под цветовой температурой тела понимают температуру Тц, при которой отношение А интенсивностей излучения абсолютно черного тела для двух произвольно выбранных длин волн равно такому же отношению интенсивностей излучения реального тела для тех же длин волн при температуре ТД.

Обычно сравнивают интенсивности излучения на двух длинах волн в пределах видимого спектра, например, интенсивность излучения Jλ1 красных лучей при длине волны λ1 = λ10,65 мк с интенсивностью Jλ2 синих лучей при длине волны λ2=0,45 мк или Jλ3зелёных лучей при длине волны λ3 = 0,55 мк. Отношение интенсивностей излучения вполне определенно характеризует температуру (см. табл. 7 и рис. 9). По мере повышения температуры производная dA/dT (рис. 12) приближается к нулю, и измерение температуры по отношению интенсивностей становится в видимом спектре излучения практически невозможным. Это связано с перемещением при высоких температурах максимума интенсивностей излучения на участок видимого спектра. Например, для температуры Т= 5000°С максимум интенсивности излучения будет приходиться  на лучи длинойλ≈0,55.

Рис. 12.  Зависимости отношения  спектральных   интенсивностей   излучения   А   от температуры: 1 — красно-зеленое;    2 — красно-синее

При сверхвысоких температурах, когда максимум интенсивностей излучения сместится в сторону волн, короче волн видимого спектра, принципиально возможно измерять температуру таким же путем: по отношению интенсивностей излучения красных лучей к синим или красных лучей к зеленым. Можно определять цветовую температуру и в области инфра- красного излучения при условии, что максимум интенсивности излучения будет располагаться на более коротких волнах.

Действительную температуру ТД реального тела можно определить по цветовой температуре Тц, если известны монохроматические коэффициенты черноты ελ1 и ελ2 для длин волнλ1 и λ2, принятых при определении цветовой температуры.

По определению понятия цветовая температура можно написать:

А=Jλ1⋅TцJλ2Тц=Jλ1TДJλ2ТД (25)

Отсюда

1ТЦ−1ТД=λ1⋅λ2С2(λ1−λ2)lnελ1ελ2 (26)

Из этого уравнения можно сделать вывод, что если ελ1=ελ2 Тц =ТД. Еслиελ1 >ελ2, то при ελ1 >ελ2температура Тц < ТД, а при ελ1 < ελ2 —температура Тц > ТД.

Если проводить цветовые измерения температуры на участке видимого спектра, то монохроматические коэффициенты черноты будут мало отличаться друг от друга и разность между температурами Тц и ТД будет очень невелика.

ПИРОМЕТРЫ

### Яркостные (оптические) пирометры

Измерение яркостной температуры тела осуществляется путем сравнения интенсивности излучения волн определенной длины измеряемого тела и регулируемого источника света, яркостная температура которого известна. В качестве чувствительного элемента, определяющего совпадение интенсивностей излучения, служит обычно глаз человека.

Для выделения узкой спектральной области излучения применяются светофильтры. Узкую полосу пропускания можно получить с помощью сложной спектральной аппаратуры. В технических измерениях обычно применяют стеклянные светофильтры, имеющие широкую полосу пропускания. Это дает возможность использовать их лишь вблизи края видимого спектра, в области красных лучей.

Глаз человека обладает различной спектральной чувствительностью. Максимум чувствительности приходится на волны длиной λ = 0,555 мк. Относительная видность Vλ среднего глаза показана на рис. 13, кривая 1. Граница пропускания одного из стеклянных

Рис.  13. Относительная    видность  Vλсреднего глаза человека и кривые пропускания τλ красного светофильтра.

красных светофильтров показана кривой 2 пропускания τλ . Фильтр с коэффициентом пропускания τλ пропускает длинные волны. Таким образом, при наличии фильтра глаз может воспринять излучение, отвечающее области, показанной площадкой абв (рис. 10). Изменение излучений в этой области можно приравнять к изменению интенсивности излучения узкого спектрального участка некоторой эффективной длины волныλэфф, по которой и вычисляется яркостная температура. Однако при изменении температуры фильтра кривая пропускания смещается. Пунктирной линией 3 показана кривая пропускания при изменении температуры от 20 до 80°С. Очевидно, что при этом изменится и эффективная длина волны λэфф. По ГОСТ 8335—67 красные светофильтры подбираются с такими зависимостями τλ= f(λ), чтобы λэфф = 0,65 ±0,01 мк на всем диапазоне измерений при температуре окружающей среды 20±5°С.

В Советском Союзе большое распространение получили оптические пирометры с исчезающей нитью. В таких   пирометрах  интенсивность излучения тела на  длинах   волн  λэфф = 0,65   мк сравнивается с интенсивностью  излучения нити электрической (пирометрической) лампы накаливания на тех же длинах волн. Нить лампы проектируется на фоне раскаленного тела. Нить, нагретая меньше,

Рис. 14. Нить пирометрической   лампы на  фоне раскаленного  тела   при   температурах  нити: а — ниже   температуры     раскаленного   тела;    б — равной  температуре раскаленного  тела;   в — выше температуры    раскаленного   тела

Рис. 14. Схема оптического пирометра  с исчезающей нитью переменного накала

чем раскаленное тело, будет казаться темной на светлом фоне (рис. 14,а). Нить, нагретая более, чем раскаленное тело, будет светлее фона (рис. 14,в). При равенстве яркостных температур нити и тела средняя часть нити исчезнет на фоне раскаленного тела (рис.. 14,б).

Уравнивание  яркостей достигается обычно изменением силы тока в лампе. Встречаются конструкции пирометров, у которых уравнивание яркостей осуществляется при постоянном накале лампы за счет ослабления фона раскаленного тела ослабляющим (нейтральным) светофильтром переменной толщины.

Яркостная температура лампы устанавливается предварительной градуировкой в зависимости от силы питающего лампу тока или при постоянной силе тока — от положения ослабляющего светофильтра.

Уравнивание яркостей производится через красный светофильтр, выделяющий излучение, эквивалентное расчетной эффективной длине волны λэфф.

Схематически оптический пирометр с исчезающей нитью переменного накала показан на рис. 15. Пирометрическая  (фотометрическая) лампа 3 питается током от батареи Б. Сила питающего тока  определяется    по   миллиамперметру    mА,   шкала   которого  обычно градуируется в соответствующих градусах яркостной температуры. Сила тока в лампе регулируется реостатом R  с помощью! поворотного кольца 6. Для фокусирования  изображения  измеряемого раскаленного тела с плоскостью нити лампы служит объектив 1. Окуляр   4 предназначается   для   корректирования   изображения нити по глазу наблюдателя. Красный светофильтр 5 включается к моменту отсчета; при предварительной наводке он может быть выключен.

Так как нить лампы во избежание перекаливания нельзя нагревать выше 1400°С, то для измерения более высоких температур перед лампой включается ослабляющий (поглощающий) светофильтр 2, уменьшающий видимую интенсивность излучения раскаленного тела. Тогда уравнивание яркостей будет происходить при различных температурах: Т1 — нити лампы и Т2 — измеряемого тела.

При включенном ослабляющем светофильтре силе тока, протекающего по нити лампы, будут соответствовать уже другие температуры измеряемого тела. Поэтому миллиамперметры имеют обычно две шкалы измерений: без ослабляющего (поглощающего) светофильтра и со светофильтром. Соотношение между температурами по этим шкалам определяется величиной А пирометрического ослабления. По уравнению Вина

А=λС2ln1τλ	(27)

Коэффициент пропускания τλзависит от длины волны λ. Для того чтобы сохранить величину А постоянной независимо от колебаний эффективной длины волны λэфф, подбирают такие светофильтры, у которых произведение λln∙τλ сохраняется постоянным для волн вблизи λ=0,65 мк. Это позволяет выдержать требование ГОСТ 8335—67 в том, чтобы величина А пирометрического ослабления не изменялась более, чем на 1∙10-6 град-1 на всем интервале измеряемых температур.

### Радиационные пирометры

Радиационные пирометры (суммарного излучения) определяют температуру тела по плотности интегрального излучения лучей всех длин волн, теоретически от λ = 0 до λ= ∞. Практически оптическая система радиационных пирометров обычно ограничивает пропускание длинных волн. У стекла коэффициент пропускания волн резко уменьшается при λ≈2,5 мк, достигая нулевого значения для λ≥3 мк. Оптический кварц нормально пропускает волны длиной λ≈3,5 мк, после чего коэффициент пропускания волн снижается, достигая нуля для λ≥4,2 мк. При измерениях низких температур порядка 100°С, когда интенсивность излучения коротких волн (λ<1,0—1,5 мк) становится ничтожно малой и интегральное излучение определяется длинноволновой частью спектра, применяют для оптических систем другие материалы, например синтетический фтористый литий. Последний при толщине 2 мм имеет границу пропускания λ≈9 мк. Очевидно, что в таких условиях пирометры строго не подчиняются закону Стефана—Больцмана.

Приемник интегрального излучения должен быть практически чувствительным ко всем длинам волн измеряемого участка спектра и выполняется обычно в форме тонкой металлической пластинки, покрытой сажей. Температура пластинки устанавливается в результате теплового равновесия между подводимым потоком лучистой энергии и теплоотводом от пластинки в окружающую среду.

Температура пластинки обычно измеряется несколькими последовательно соединенными термопарами (термобатареей).

Рис. 16. Схема приемника излучения    с    термобатареей    из шести термопар

На рис. 16 показана схема приемника излучения с термобатареей из шести термопар. Рабочие концы термопар 2 расклепываются в форме Отдельных тонких секторов 4, зачерняются и располагаются в виде венчика. Поток лучистой энергии воспринимается площадью, диаметром, несколько большим диаметра зачерненных секторов. Свободные концы термопар привариваются к тонким металлическим пластинкам 1, прикрепленным к слюдяному кольцу 3 и находятся вне зоны лучистого потока. Слюдяное кольцо зажимается в металлическом корпусе. Температура свободных концов термопар близка к температуре корпуса. В современных радиационных пирометрах типа «Рапир» приемник излучения состоит из десяти термопар, собранных по схеме, изображенной на рис. 16. Металлический корпус с приемником излучения, оптической системой и другими дополнительными устройствами называют телескопом радиационного пирометра.

В старых конструкциях радиационных пирометров приемник излучения вместе с термопарами помещался в стеклянном баллончике, наполненном воздухом или инертным газом, и имел вид электрической лампочки. Температура свободных концов термопар в этом случае уже заметно отличалась от температуры корпуса телескопа.

Иногда в качестве приемника излучения применяют болометры. Болометры представляют собой миниатюрные металлические или полупроводниковые пластинки, покрытые металлической чернью или сажей и меняющие свое электрическое сопротивление при нагревании лучистым потоком. Болометры могут воспринимать излучение волн практически всех длин.

Можно, в принципе, использовать и любые другие теплочувствительные элементы.

Оптическая система телескопа предназначается для концентрации измеряемого потока лучистой энергии на приемнике излучения. Существуют две разновидности оптических систем: рефракторная-преломляющая (с линзой) и рефлекторная-отражающая (с собирательным зеркалом).

Рефракторные оптические системы (рис. 17, а) концентрируют лучистый поток после линзы 1 и диафрагмы 2 внутри конуса с углом ϕ. Рабочая часть приемника излучения 3 лежит внутри конуса. Для наводки на измеряемое тело служит окуляр 4, закрываемый для защиты глаза красным или дымчатым светофильтром 5. Патрубок 6 используется для вывода проводов от термобатареи.

Рефракторные системы ограничивают пропускание длинных, волн (за счет линз). Это вызывает значительные отклонения от закона Стефана—Больцмана и от вычисляемых на основании этого закона разностей между действительной и радиационной температурой. Градуировка рефракторных пирометров, по существу, получается эмпирической, не связанной строго с законами излучения.

Рис. 17. Схемы телескопов радиационных пирометров: а — с рефракторной   оптической   системой;   б — с  рефлекторной   оптической   системой

Рефлекторные оптические системы (рис. 17,б) концентрируют лучистый поток с помощью вогнутого стального позолоченного зеркала 7. Концентрированный лучистый поток попадает на приемник излучения 3 со стороны, противоположной положению измеряемого тела относительно телескопа. Наводка на измеряемое тело осуществляется с помощью окуляра 4 со светофильтром 5 через отверстие в центре зеркала.

Рефлекторные системы не имеют постоянных промежуточных источников поглощения между измеряемым телом и приемником излучения. Позолоченные поверхности зеркала почти полностью отражают лучи всех длин волн, начиная от λ≈0,5 мк. При измерениях относительно низких температур, когда излучение коротких волн ничтожно мало, рефлекторные системы почти полностью соответствуют закономерностям Стефана—Больцмана.

К сожалению, в эксплуатации открытые поверхности зеркал оказываются неудобными из-за их загрязнения и потускнения. Применение защитных стекол сводит на нет достоинства рефлекторных систем. Поэтому рефлекторные системы используют лишь при бесконтактных измерениях низких температур, когда максимум излучения значительно смещается в сторону длинных волн.

Точность измерения радиационными пирометрами всех конструкций существенно зависит от температуры внешней поверхности телескопа. При постоянной температуре измеряемого тела и, следовательно, постоянной температуре t приемника излучения, термо-э.д.с. термобатареи изменится, если возникнут изменения температуры телескопа и в связи с этим изменится температура свободных концов термопар t0.

Для компенсации температуры свободных концов t0 термопар в пирометрах, серийно изготовляемых в СССР, применяют два метода. По первому методу шунтируют термобатарею сопротивлением Rш из никелевой или медной проволоки. Для этого сопротивление устанавливают в корпусе телескопа так, чтобы температуры свободных концов термопар и сопротивления Rш были практически одинаковыми. Этим создается замкнутая цепь (рис. 15), в которой устанавливается ток

i=ERT+RШ

где Е- термо-э. д. с., развиваемая термобатареей;

RT — сопротивление термобатареи,

Ток i создает на участке ab падение напряжения

ΔUab=iRШ=Е1+RTRШ (28)

Так как E=f(Tp), то и ΔUab=F(Тр ) Величина падения напряжения ΔUab измеряется милливольтметром или потенциометром П, отградуированным в единицах радиационной температуры Тр.

Рис. 18. Электрическая измерительная схема радиационного пирометра

Рис. .19. Схема компенсации температуры свободных концов термопар радиационного пирометра с помощью биметаллических пластин: Т — измеряемое  тело:     К — корпус    телескопа     пирометра

Если температура свободных концов термопар увеличится, то термо-э.д.с. Е термопар уменьшится. Одновременно увеличится сопротивление Rш, тем самым уменьшая значения знаменателя (28). Можно подобрать такое сопротивление Rш, которое будет компенсировать изменение термо-э.д.с. Е.

По второму методу телескоп снабжается компенсирующим устройством, состоящим из биметаллических пластин и диафрагмирующих заслонок. При увеличении температуры корпуса телескопа, а вместе с ним и температуры свободных концов термобатареи, развиваемая ею термо-э.д.с. уменьшается. Уменьшение термо-э.д.с. компенсируется с помощью биметаллических пластин 2 (рис. 19), которые при повышении температуры корпуса деформируются и раскрывают диафрагмирующие заслонки 1. В результате увеличивается поток тепловой энергии, поступающей к приемнику излучения 3, и повышается температура рабочих концов термопар термобатареи, что и компенсирует увеличение температуры свободных концов.

### Цветовые пирометры

Большинство современных цветовых пирометров, применяемых в промышленности, построено на принципе сравнения интенсивности излучения (яркостей) двух узких монохроматических участков видимого спектра. Наибольший интерес представляют собой пирометры, использующие для оценки интенсивностей излучения фотоэлементы, так как это позволяет создать приборы, объективно и непрерывно измеряющие температуры.

Рис. 20. Упрощенная схема цветового пирометра ЦЭП-3

.

Интенсивность излучения каждого из двух участков спектра можно измерять своим фотоэлементом и, сравнивая фототоки от них, определять температуру. Однако с течением времени характеристики фотоэлементов изменяются неодинаково, что вносит погрешности в первоначальную градуировку прибора. Поэтому для определения интенсивности излучения обоих участков спектра правильнее использовать один фотоэлемент.

На рис. 20 приведена в упрощенном виде схема цветового пирометра типа ЦЭП-3. Поток излучения от измеряемого тела Т поступает через объектив Об и диафрагму Д к обтюратору О,

вращаемому электрическим двигателем ЭД со скоростью 50 оборотов в секунду. На обтюраторе установлены два комплекта цветных стеклянных светофильтров СФ и КФ, пропускающих узкие диапазоны длин волн, соответствующих эффективным длинам синих и красных волн. В результате на фотоэлемент Ф поочередно попадают лучи то синей, то красной эффективной длины. Образующиеся импульсы фототока разной величины преобразуются в электронном усилителе ЭУ в сигналы, пропорциональные логарифму отношения фототоков — функции значения цветовой температуры.

Синхронный коммутатор СК позволяет усилителю ЭУ различать цвет входного сигнала. Результаты измерения фиксируются автоматическим потенциометром АП.

Пирометром ЦЭП-3 можно измерять цветовые температуры в интервале 1400—2800°С. Весь этот интервал температур делится на поддиапазоны по 200—300°С, для каждого из которых используется свой обтюратор со специально подобранными комплектами цветовых и поглощающих фильтров. Шкала пирометров ЦЭП-3 условная. Для перевода на цветовую температуру пользуются специальными графиками для каждого поддиапазона измерения.

Допустимая погрешность и вариация показаний не должны превышать 1 % от верхнего предела измерения соответствующего поддиапазона. В процессе эксплуатации за счет постепенного изменения спектральной чувствительности фотоэлемента, связанной с его старением, градуировка прибора изменяется, и необходимо примерно через каждые 30 суток ее корректировать. Поэтому при оценке погрешности измерения надо учитывать дополнительно величину погрешности образцовых или контрольных ламп, по которым градуируется и поверяется пирометр.

Для снижения необратимых изменений характеристики фотоэлемента последний помещают в термостат, тепловой режим которого стабилизируется проточной водой.

Рис.21. Схема визуального цветового пирометра с применением люминофора

Из большого числа предложенных визуальных цветовых пирометров простых конструкций интересен пирометр с использованием люминофоров. Люминофоры, например, цинк-кадмий-сульфитные, обладают способностью трансформировать излучение одной области спектра в эквивалентное излучение другой области, в частности, синей в оранжево-красную.

На рис. 21 показана схема визуального люминофорного цветового пирометра. Поток излучения проходит через красный КФ и параллельно через синий СФ светофильтр, выделяющие соответствующие узкие области излучения. Синий участок спектра попадает на люминофор Л и преобразуется в оранжево-красное излучение. Красный участок спектра может ослабляться оптическим клином ОК. Процесс измерения температуры сводится к уравниванию на молочном стекле М.С с помощью клина ОК преобразованного синего излучения с ослабленным красным. Температуру отсчитывают по шкале, связанной с положением' клина. Погрешность 'измерения составляет примерно 30°С при температуре 2500 К. Нижний предел измерения приблизительно равен 2000 К.

За рубежом распространены портативные визуальные цветовые пирометры сравнительно небольшой точности измерения. Применяя эти термометры, всегда ограничиваются отсчитываемой цветовой температурой, не производя никаких пересчетов на действительную.

# Список литературы:

1 С.Ф.Чистяков ,Д.В.Радун «Технические измерения и приборы», М.: «Высшая школа» 1972

2 О.М.Блинов, А.М.Беленький, В.Ф.Бердышев «Теплотехнические измерения и приборы», М.: «Металлургия» 1993

3 А.И.Сергеев, «Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»», Магнитогорск:МГТУ, 1999.