# Термосорбционный масс-спектрометр .

Анализ остаточных газов , присутствующих в вакуумных камерах , основанный на различиях в их теплотах адсорбции , называется термосорбционной  масс-спектрометрией  .

Для проведения анализа в камеру с исследуемым газом , имеющую обычный манометрический преобразователь , необходимо поместить прогреваемую прямым пропусканием электрического тока вольфрамовую нить , которая перед началом работы обезгаживается прогревом до 2500 К . После охлаждения на поверхности нити адсорбируются молекулы остаточных газов . Степень покрытия поверхности молекулами остаточных газов при θ0=0 можно рассчитать по формуле

θi=bipi1+bipi(1−e−Aita) (1) ,

где pi – парциальное давление i – газа ; ta – время установления адсорбционного равновесия ;

bi=fiτiami2πmikT ; Ai=1τi+fipiami2πmikT ;

τi=τ0eQaiRT–

среднее время нахождения молекулы в адсорбционном состояние  ; Qai – теплота адсорбции i – газа .

Время ta выбирают достаточным для того , чтобы экспонентой в выражение   ( 1 ) можно было пренебречь .

Минимально необходимое время определяют экспериментально . При увеличение ta выходной сигнал сначала линейно возрастает , а затем при ta>4.6Aiпринимает постоянное значение . В этом случае формулу ( 1 ) можно упростить  : θi=bipi(1+bipi) .

При нагревании нити происходит десорбция поглощенных газов . При этом в камере , внутри которой находится нить и манометрический преобразователь  , давление повысится на величину Δpi=amiθiAkTV , где A– поверхность нити ; ami– число молекул , необходимых для мономолекулярного слоя i – газа ; V– объем камеры .

Повышение давления Δpi для газов с различной температурой адсорбции происходит при различных температурах нити  , что и используется для определения состава  и количества остаточных газов .

Если адсорбирующую поверхность предварительно охладить до температуры жидкого азота , то можно провести анализ газов , имеющих малое значение теплоты адсорбции . На рис. 1 представлен пример масс-спектра , полученного термодесорбционным   масс-спектрометром . Там же показано изменение температуры нити Т . Существенное отличие этого масс спектра от получаемых на ионизационных газоанализаторах состоит в том , что пики располагаются не в последовательности возрастания массовых чисел   , а в порядке увеличения теплот адсорбции . Этим прибором хорошо разрешаются пики газов N2 и CO , имеющих одинаковое массовое число .

При расшифровке масс-спектров смеси газов следует учитывать наличие на поверхности адсорбционных центров  с различной теплотой десорбции . При этом каждый газ может иметь несколько термособционных пиков . для повышения чувствительности прибора следует увеличивать адсорбирующую поверхность , например путем нанесения активных адсорбентов или травления .

# Рис1.  Масс-спектр , получаемый методом термодесорбционной масс-спектрометрии

Δp,отн.ед.

Т,K

400

75

300

50

200

25

2

3

4

5

t∗10−3

# Используемая литература :

Л.Н. Розанов . Вакуумная техника .

Москва « Высшая школа » 1990 .

{ Slava KPSS }