Подпись

Пров.

Н.контр

Утв.

Лит.

Изм

Лист

№ докум.

Дата

Разраб.

Подпись

Пояснительная записка

## Содержание

1. Введение

2. Назначение и область применения разработанного прибора

3. Технические характеристики

4. Описание и обоснование выбранной конструкции

5. Расчёты которые подтверждают работоспособность

конструкции

5.1.  Расчеты основных конструктивных элементов

5.2. Разработка и расчет схемы включения измерительного

преобразователя

5.3. Расчет основных метрологических характеристик

6.   Описание организации работ с использованием

разработанного прибора

1. Введение

Звук с частотой превышающий диапазон восприятия человеком (обычно 20КГц), называется ультразвуком. В ультразвуковом неразрушающем контроле и толщинометрии используются звуковые волны в диапазоне от 100КГц до 50МГц.

Целью разработки является проектирование ультразвукового датчика для определения уровня жидкости в закрытых емкостях, контейнерах, баках. Диапазон измеряемых уровней : 0... 1200 мм. Пределы допускаемой погрешности измерений: ±1 %.

2. Назначение и область применения разработанного прибора

Измерение уровня жидкости в контейнере или трубе с использованием неинвазивного метода (непосредственное измерение уровня), а также определение или отсутствия жидкости в герметичной емкости.

Измерение уровня едких или химически активных жидкостей  в процессе химического обогащения, когда контейнеры нельзя открывать исходя из соображений безопасности, а характер химиката или процедуры не позволяет использовать внутренний уровнемер.

Измерение слоя нефти, располагающегося на поверхности воды в нефтяных технологических установках. В принципе, можно измерять любой слой жидкости, на поверхности другой жидкости, если они обладают различным акустическим сопротивлением.

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

3.  Технические характеристики

Диапазон измерения    0…1200 мм

Разрешение    ± 3 мм

Мертвая зона   30см от основания сенсора

Частота импульсов   8 имп/сек

Монтажная резьба   G2 или NPT 2

Температура среды   -40…+80 С

Рабочее напряжение   18…32 В

Максимальный ток   200мА

Условия окружающей среды

Температура хранения    -20… +60 С

Отн. влажность воздуха   80 %

Рабочая температура   -20… +60 С

Степень защиты – корпус   IP 65

Степень защиты – корпус сенсора   IP 67

Конструкція

Размеры   см. раздел

Вес     1 кг

Соприкасающиеся со средой материалы

Корпус электронного блока   Поликарбонат +20 % стекловолокно

Материал преобразователя   ПВДФ/РОМ

Защитная лицевая пленка   Полиэстер

Нормы

Излучение помех    Соответствует основной норме En 50081.1

Помехоустойчивость   соответствует основной норме

EN 50082.2. Необходимо учитывать,

что помехи вызванные кабелем 40-80 МГц

могут вызвать падение выходного тока

на 10 %.

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

Безопасность   Согласно правилам по безопасности для

измерительных инструментов для регулирующей и

лабораторной техники NF EN 61010-1.

Для сравнения приведем технические характеристики ультразвукового уровнемера МТМ 900 отечественного производства:

Диапазон измерения    0…4000 мм

Выходные сигналы 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА.

Частота импульсов   8 имп/сек

Температура среды   -40…+80 С

Напряжение питания DC 24 B + 10% - 15 %

Потребляемая мощность, не более 6 Вт

Допустимый ток коммутации реле, не более   3 А

Условия окружающей среды

Температура хранения    -30… +50 С

Отн. влажность воздуха   80 %

Рабочая температура   -30… +50 С

Степень защиты – корпус   IP 54

Степень защиты – корпус сенсора   IP 67

Конструкція

Вес     3 кг

4. Описание и обоснование выбранной конструкции

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

Бесконтактный датчик уровня состоит из ультразвукового сенсора и электронного модуля с преобразователем сигнала и индикацией. Датчик устанавливается вертикально к среде измерения. Минимальное расстояние между сенсором и измеряемой поверхностью должно составлять минимум 30 см. Ультразвуковой

датчик уровня производит 8 импульсов в секунду, котрые посылаются с нижней поверхности прибора. Когда импульсы покидают прибор, они расширяются под углом 8одо тех пор пока не соприкоснутся с измеряемой поверхностью. Ультразвуковой датчик уровня может быть установлен на крышку резервуара при помощи стандартного фитинга с резьбовым соединением G 2” (NPT 2) или при помощи любого аналогичного.

Сенсор генерирует и излучает 8 ультразвуковых волн в секунду. При их распространении в воздухе они лишь немного ослабевают. При попадании на поверхность жидкости или твердую поверхность они отражаются и принимаются обратно сенсором. В зависимости от времени с момента излучения до момента приема сенсором обратного луча электроника производит расчет между основанием сенсора и средой, используя при этом прогрессивные методы обработки сигнала, включая температурную компенсацию и подавление нежелательных помех, возникающих на пути до измеряемой поверхности для достижения правильного и точного измерения.

5. Расчёты которые подтверждают работоспособность конструкции

5.1.  Расчеты основных конструктивных элементов

Упругие волны характеризуются скоростью распространения С, длиной волны λи частотой f

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

. При этом под длинной волны понимается расстояние между ближайшими частицами, колеблющимися одинаковым образом. Число волн проходящих через данную точку пространства в каждую секунду, определяет частоту ультразвука. Длина волны связана со скоростью ее распространения и частотой колебаний соотношением

Произведем расчеты для волн которые распространяются в трансформаторном масле. Скорость волны в этой среде С=1400мм/с, а частота f=8 имп/сек.

λ=Сf;

Определим частоту f, на которой ведётся контроль:

f=Стопλоц=1400⋅1030.7=2 (МГц)

где λоц – оценочная длина волны.

Стоп - скорость волны в топливе.

Рассмотрим процесс прохождения короткого импульса ультразвуковых колебаний в среде. Пьезоэлемент в виде круглого диска диаметром 2a служит одновременно излучателем и приемником ультразвука. При излучении зондирующего импульса в среде возникает ультразвуковое поле излучения, которое имеет вполне определенные пространственные границы и распределение звукового давления внутри пучка. Вблизи от излучателя на участке, называемом ближней зоной, ультразвуковой пучок почти не расходится и имеет цилиндрическую форму. Протяженность r  этой зоны равна

rб=a2fC

где f – Частота колебания волны ультразвука;

С – Скорость распространения ультразвуковой волны.

rб=a2fC=202⋅2⋅1061400⋅103=571мм

Потеря энергии dB эхосигнала в среде 1 при отражении от акустической границы со средой 2:

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

dBloss=10Log10Z2−Z12Z1+Z22

Например: потеря dB при распространении сигнала из воды (Z=1.48) в сталь (Z=45.41) составляет -9.13dB; Это так же справедливо и при прохождении сигнала из стали в воду.

Низшая (основная) собственная частота f0 колеблющейся по толщине свободной пластины соответствует полуволновой толщине h1, т.е. равной половине длины волны в ее материале:

h1=λ12=C12f0

Из этой формулы видно что чем выше собственная частота, тем тоньше должна быть пластина.

В нашем случае пластина из цирконата-титаната свинца (ЦТС) скорость С1=3.3 мм/мкс, поэтому для работы на частоте 2 МГц пластина должна иметь толщину:

h=3.32⋅2=0.66мм.

При колебаниях с частотой, большей основной собственной частоты, в пьезоэлементе могут возбудится свободные колебания на высших гармониках, кратных основной частоте.

Плотность ρ1 и вычисляемое через нее волновое сопротивление

z1=ρ1C1 используют в расчетах по согласованию пьезопластины со средой, куда излучается УЗ.

Акустическую добротность (она определяет длительность колебаний после возбуждения) пластины вычисляют по формуле:

Q1=π⋅z12⋅z0+z2

где z2 и z0 - волновые сопротивления сред, контактирующих с пластиной без промежуточных слоев.

Для УЗ контроля наиболее важен Коэффициент двойного преобразования KД=KИKП=U'U

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

- отношение амплитуды электрического напряжения принятого сигнала к напряжению возбуждающего преобразователь электрического генератора без

учета промежуточного ослабления Уз в результате затухания и расхождения лучей.

Коэффициент преобразования при излучении – отношение амплитуд возбуждаемых акустических к возбуждающим электрическим колебаниям:

КД=PU

Коэффициент преобразования при приеме – отношение амплитуд возбуждаемых на входе усилителя прибора электрических колебаний к акустическим колебаниям принимаемой волны:

КП=U'F

P и F – акустическое давление или компонента тензора напряжения;

U и U’ – электрические напряжения.

5.2. Разработка и расчет схемы включения измерительного преобразователя

Рисунок 1- Блок- схема импульсного ультразвукового дефектоскопа

1- импульсный генератор;

2- излучающая пластина;

3- ультразвуковые колебания;

4- исследуемое изделие;

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

5- усилитель;

6- следящее устройство, двигающее электронный луч;

7- электронно-лучевая трубка;

8- начальный импульс;

9- приемная пластина;

10- данный импульс;

11- дефект;

12- импульс дефекта;

13- блок питания.

От импульсного генератора 1 на пластину 2 подаются кратковременные импульсы переменного напряжения. В пластине возбуждаются колебания ультразвуковой частоты 3, которые передаются в исследуемое изделие, Такой же импульс подается на усилитель 5, и на следящее устройство 6, заставляющее электронный луч в электронно-лучевой трубке 7 передвигаться слева направо по горизонтали, Луч прочерчивает светящуюся линию, появляется светящийся всплеск 8-начальный импульс. При отсутствии дефекта в изделии ультразвуковой пучок 3 пройдет до противоположной поверхности, отразится от нее, попадет на приемную пластину 9, заставляя ее колебаться. На пластинке 9 возникает разность потенциалов, которая усиливается; сигнал поступает на электронно-лучевую трубку, на правой стороне экрана появится всплеск, называемый данным импульсом 10 (отраженный от дна изделия).

Если есть дефект, то пучок отразится от него раньше, чем от дна и раньше попадет на приемную пластинку и на экране появится импульс 12, указывающий на дефект, По расстоянию между импульсами можно определить глубину залегания дефекта.

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

Длительность зондирующего импульса с учетом лучевой разрешающей способности, которая должна быть не хуже двойного минимального размера дефекта, составляет:

τ≤2dxCt=2×13.2×106=1.42×10−6=1.45мкс

Рисунок 2. -  Генератор зондирующих импульсов.

Конденсатор  C  заряжается через резистор R0.Постоянная заряда должна быть по крайней мере в три раза периода зондирования. От величины Е зависит энергия зондирующего импульса.

Наиболее оптимальная величина ёмкости зарядного конденсатора 10-100нФ.

Тогда :

С*R0=0.33T

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

R≤0.33×TC=0.33×0.5550×10−9=330кОм

С учетом возможного увеличения частоты зондирования величину резистора можно выбрать в пределах 100 кОм. Принимаем R2=100 кОм. Разряд конденсатора С  осуществляется через включенный теристор VD5 контур преобразователя. Время разряда не должно превышать половину периода рабочей частоты , т.е.

τразр≤12×f=12×2×106=0.25мкс

Преобразователь (рис.3) включает в себя пьезоэлемент 6, демпфер 3,призму 5 с протектором 4,которые собираются в корпусе. Электрическае соединения подводятся через разъём 2.

Рис.3. Схема конструкции преобразователя.

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

Поляризованый преобразователь приклеивается к демпферу с одной стороны и к призме с другой стороны. К призме со стороны объекта приклеивается протектор. Призма с протекторами вставляется в стальной корпус цилиндрической формы и

приклеивается по торцу протекторами к корпусу. Затем через верхнее отверстие в корпус заливается затвердевающий состав на базе эпоксидной смолы. Перед заливкой через верхнее отверстие в корпусе электрические провода от электродов пьезоэлемента. Окончательная заливка, закрепляющая провода в корпусе, осуществляется в последнюю очередь.

В качестве затвердевающей массы используется К-153. Демпфер изготавливается из эпоксидной смолы с наполнением из вольфрамового порошка. Клейка всех деталей производится эпоксидным клеем.

5.3. Расчет основных метрологических характеристик

Погрешность измерений вызывается следующими основными причинами:

1) Изменение уровня сигнала. В процессе контроля амплитуда электрических импульсов меняется.

2) Изменение длительности переднего фронта эхоимпульса. Погрешность возникает в связи с тем, что затухание в акустическом тракте зависит от частоты.

3) Погрешность индикаторного устройства. По условию погрешность составляет не более 1.

4) Ошибка настройки измерения. Ошибка при калибровке прибора вызывает систематическую погрешность при последующих измерениях.

f(x)=1σ2π⋅e−(x−m)22σ2mo = 1; σo = 0.35;

α=1−Φxσ02=1−Φ1,32=0.05

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

β=1−Φxσ12=1−Φ1,252=0.065

D=1−α+β=1−0.05+0.065=0.885

6. Описание организации работ с использованием разработанного прибора

Датчик уровня разработан для измерения уровня в жидкостях. Датчик уровня устанавливается вертикально к среде измерения. Минимальное расстояние между измеряемой поверхностью и сенсором должно составлять 30 см. Резервуар следует проверить на возможные препятствия которые иогут возникнуть на пути рассеивания луча. Могут возникнуть следующие препятствия: приточный трубопровод (потоки); боковые стенки и ребра жесткости резервуара. Ультразвуковой датчик уровня производит 8 импульсов в секунду, которые посылаются с нижней поверхности прибора. Когда импульсы покидают прибор, они расширяются под углом 80 до тех пор пока не соприкоснутся с измеряемой поверхностью. Сенсор генерирует 8 ультразвуковых волн в секунду. При их распространении в воздухе они лишь немного ослабевают. При попадании на поверхность жидкости или твердую поверхность они отражаются и принимаются обратно сенсором. В зависимости от времени с момента излучения до момента приема сенсором обратного луча электроника производит расчет между основанием сенсора и средой, используя при этом прогрессивные методы обработки сигнала, включая температурную компенсацию и подавление нежелательных помех возникающих на пути до измеряемой поверхности для достижения правильного и точного измерения.

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

Приложение А. Обзор существующих технических решений

В данном приложении приводится обзор и анализ  существующих технических решений в области посторения ульразвуковых датчиков.

Ультразвуковые датчики уровня производят такие фирмы ,как: «Pepperl+Fuchs», «Мurata», «Accu-Point», «Burkert», «Bourns», «Mikroterm» и др.

Датчик производства VEGASON(Германия).

Применение: измерение уровня жидких и сыпучих веществ. Диапазон измерения: 0,25…5 м для жидких веществ, 0,25…2 м для сыпучих веществ. Точность измерения: ± 10 мм. Рабочая температура: -40…+80 °С. Рабочее давление: до 3 бар.

| Исполнение | ХХ | стандартное |
| --- | --- | --- |
|  | GX | ATEX II 1/2D IP66 T |

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

| Версия / температура процесса | А | компактная с фланцем / 80 °C |
| --- | --- | --- |
|  | В | компактная с шарниром на фланце / 80 °C |
|  | С | корпус и антена разделены, присоединение антены - фланец с шарниром / 80 °C |
|  | D | корпус и антена разделены, присоединение антены резьбовое / 80 °C |
| Присоединение/материал | FP | фланец DN250 / PP * |
|  | FA | фланец DN250 / алюминий * |
|  | AS | фланец с шарниром DN50 / 2" / гальв. сталь ** |
|  | BS | фланец с шарниром DN80 / 3" / гальв. сталь ** |
|  | GS | резьба G 1A / гальв. сталь *** |
| Электроника | V | четырехпроводная +20...+72 В, ~20...~250 В / 4…20мА HART® |
|  | P | Profibus PA |
|  | F | Foundation Fieldbus |
| Корпус | D | алюминий, двухкамерное исполнение / IP 66/ IP67 |
| Кабельный вывод | М | М20х1.5 |
|  | N | 1/2 NPT |

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

| Настроечный модуль с ЖК-дисплеем (Plicscom) | Х | нет |
| --- | --- | --- |
|  | А | есть |
| * только в исполнении "А" |  |  |
| ** только в исполнении "В" и "С" |  |  |
| *** только в исполнении "D" |  |  |
| Длину кабеля для версий "С" и "D" указывать отдельно |  |  |

Компактные уровнемеры Prosonic T FMU 130/131/230/231/232.

Prosonic T - компактный ультразвуковой уровнемер для бесконтактного непрерывного измерения уровня жидких или групногранулированных сыпучих продуктов. Семейство Prosonic T включает три преобразователя. FMU 130, 230 - для сыпучих продуктов (с размером частиц более 4 мм) - с диапазоном до 2 м, для жидкостей - с диапазоном до 5 м. FMU 131, 231 - для сыпучих продуктов (с размером частиц более 4 мм) - с диапазоном до 3.5 м, для жидкостей - с диапазоном до 8 м. FMU 232 - для сыпучих продуктов (с размером частиц более 4 мм) - с диапазоном до 7 м, для жидкостей - с диапазоном до 15 м.

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

Предназначение

Prosonic Т предназначены для бесконтактного измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов в условиях агрессивных, взрывоопасных сред при значительных перепадах температуры как измеряемой среды, так и окружающего воздуха. Могут быть использованы для вычисления и индикации объема жидкостей и сыпучих материалов в емкостях.

Применение

В системах водоподготовки и водоочистки, пищевой, химической, нефтехимической, промышленностях в распределенных системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами, а так же в автономном режиме.

Принцип измерения

Основан на определении времени прохождения ультразвукового сигнала.

Конструкция

Уровнемер представляет собой программируемое средство измерений и состоит из ультразвукового датчика и электронной части в герметичном корпусе. Настройка прибора осуществляется соответственно условиям применения, как оперативно с помощью кнопок на самом приборе, так и удаленно в программном режиме через различные интерфейсы цифровой коммуникации.

Монтаж

Над поверхностью измеряемой среды в резьбовом отверстии или фланцево для FMU 232, а так же на штативе, оправке.

Ультразвуковые уровнемеры Prosonic Т изготавливаются для конкретных условий применения, под которые выбираются соответствующие опции при заказе, и только после этого прибор поступает в производство.

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

Опции позволяют реализовать нужные технические данные

взрывозащищенное или обычное исполнение,

различные виды монтажа: резьбовой, фланцевый, с помощью оправки, специально заказанный,

напряжение питания переменное или постоянное и его значение,

необходимая цифровая коммуникация.

Особенности ультразвуковых уровнемеров Prosonic Т

измерение уровня и расстояния,

программное подавление ложного отраженного сигнала, установка времени преобразования измерительного сигнала и задержки от 0 до 255 с (используется для исключения ошибки при кратковременном пенообразовании например) и изменение времени преобразования выходного сигнала,

настройка для конкретной области применения: жидкость/ сыпучий материал, быстрое изменение уровня, открытая/ закрытая емкость, загрузка транспортером, и т.п.

функция самодиагностики прибора (индикация неисправностей и предупреждений в виде кода ошибок и свечения светодиодов), простота настройки и защита данных цифровым паролем,

точность измерений в условиях значительных перепадов температуры обеспечивается благодаря встроенному температурному датчику,

прибор относительно дешев так как ультразвуковой датчик и вторичный преобразователь скомпонованы в едином корпусе,

настройка прибора выполняется с помощью 4-х кнопок самого прибора или удаленно в программном режиме через различные интерфейсы цифровой коммуникации,

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

и цифровая и графическая индикация измерительной информации и температуры ультразвукового датчика на съемном жидкокристаллическом дисплее или мониторе компьютера или контроллера.

Основные технические характеристики

| Уровнемер Prosonic Т | FMU 130 | FMU 230 | FMU 131 | FMU 231 | FMU 232 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование характеристики | значение характеристики |  |  |  |  |
| диапазоны измерений, м жидкость сыпучий материал | 5 |  | 8 |  | 15 |
|  | 2 |  | 3,5 |  | 7 |
| Зона нечувствительности, м | 0,25 |  | 0,4 |  | 0,6 |
| приведенная погрешность, % | +0,25 |  |  |  |  |
| рабочая частота, кГц | 70 |  | 55 |  | 37 |
| давление измеряемой среды, МПа | 0,3 |  |  |  | 0,25 |
| выходные сигналы и питание | 2-х провод. соединение ток. петля 4...20 мА, 4-х провод. соединение 4...20 мА, 24 В DC; 24, 220 В АС, HART, INTENSOR, PROFIBUS PA |  |  |  |  |
| материал датчика | PVDF |  |  |  |  |
| материал корпуса | полистирол (РВТ) |  |  |  |  |
| темп. окружающего воздуха, °С | -20... +60 |  |  |  |  |
| температура измеряемой среды, °С | -40...+80 |  |  |  |  |
| степень защиты | IP 67 |  |  |  |  |
| монтаж | 1,5" |  | 2" |  | Æ 100мм |
| габаритные размеры, мм | 105х112х260 |  |  |  | Æ 158х215 |
| масса, не более, кг | 5 |  |  |  |  |

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

Ультразвуковые датчики производства компании «Burket».

Датчики серии Burket 8170/75.

Измерение уровня жидкости в контейнере или трубе с использованием неинвазивного метода (непосредственное измерение уровня), а также определение или отсутствия жидкости в герметичной емкости.

Измерение уровня едких или химически активных жидкостей  в процессе химического обогащения, когда контейнеры нельзя открывать исходя из соображений безопасности, а характер химиката или процедуры не позволяет использовать внутренний уровнемер.

Измерение слоя нефти, располагающегося на поверхности воды в нефтяных технологических установках. В принципе, можно измерять любой слой жидкости, на поверхности другой жидкости, если они обладают различным акустическим сопротивлением.

Технические характеристики:

Диапазон измерения    0…4000 мм

Разрешение    ± 3 мм

Мертвая зона   30см от основания сенсора

Частота импульсов   8 имп/сек

Монтажная резьба   G2 или NPT 2

Температура среды   -40…+80 С

Рабочее напряжение   18…32 В

Потребляемая мощность 115/230 В/~(±10% В/~) 50-60 Гц

Максимальный ток   200мА

Условия окружающей среды

Температура хранения    -20… +60 С

Отн. влажность воздуха   80 %

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

Рабочая температура   -20… +60 С

Степень защиты – корпус   IP 65

Степень защиты – корпус сенсора   IP 67

Конструкція

Размеры   см. раздел

Вес     1 кг

Соприкасающиеся со средой материалы

Корпус электронного блока   Поликарбонат +20 % стекловолокно

Материал преобразователя   ПВДФ/РОМ

Защитная лицевая пленка   Полиэстер

Нормы

Излучение помех    Соответствует основной норме En 50081.1

Помехоустойчивость   соответствует основной норме

EN 50082.2. Необходимо учитывать,

что помехи вызванные кабелем 40-80 Мгц

могут вызвать падение выходного тока

на 10 %.

Безопасность   Согласно правилам по безопасности для

измерительных инструментов для регулирующей и

лабораторной техники NF EN 61010-1.

Датчики производства «Pepperl+Fuchs».

Серия 30GM-H3

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

Расстояния регистрации:
   - 60 mm ... 500 mm

- 200 mm ... 2000 mm
   - 500 mm ... 4000 mm
   - 800 mm ... 6000 mm
Корпус из латуни M30

Серия VariKont
Расстояния регистрации:
   - 60 mm ... 500 mm
   - 300 mm ... 3000 mm
со встроенным температурным датчиком
VariKont корпус со
   - сменной головкой,
   - съемным клеммным разъемом и
   - стандартными размерами крепления

Серия FP
Расстояния регистрации:
   - 800 mm ... 6000 mm
со встроенным температурным датчиком
FP-корпус с
   - съемным клеммным разъемом и
   - стандартными размерами крепления

Существует 2 основных принципа действия:

Однонаправленные системы:

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

Передатчик и приемник смонтированы напротив. Если путь сигнала ультразвука прерывается объектом, то выход датчика станет активным.

Преимущество: Высокая дальность действия

Отражательные системы:

Передатчик и приемник находятся в одном корпусе. Ультразвук отражается от ближайшего рефлектора.

Преимущество: Также могут распознаваться неотражающие или только слабо отражающие объекты.

Отличают 2 основных функциональных вида:

Однонаправленный режим:

Передатчик и приемник  находятся в одном корпусе. Ультразвук непосредственно отражается регистрируемым объектом к приемнику.

Преимущества: Простой, компактный сенсор, самый часто используемый принцип.

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

Двухнаправленный режим:

Передатчик и приемник  разделены,  секторы излучения/приема передатчика/приемника пересекаются.

Преимущества: Трехмерная область регистрации - распознает очень маленькие объекты.

Ультразвуковые датчики/излучатели Murata.

Ультразвук давно стал на службу человеку и на сегодняшний день является незаменимым в различных областях человеческой деятельности, таких как медицина, наука, автомобилестроение и многое другое.

Давно замечено и изучено природное явление ориентации в пространстве летучих мышей посредством излучения и приема ультразвуковых волн. По этому принципу построены ультразвуковые датчики, работа которых заключается в излучении в пространство ультразвуковых волн и детектировании эхо.

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

Компанией Murata выпускается свыше 10 различных моделей ультразвуковых датчиков, представляющих собой, как приемники, передатчики, так и объединенные в одном корпусе трансиверы. Датчики выпускаются двух видов: с открытой конструкцией и

герметичные. Представленные модели выпускаются под маркой MA40.

Особенности ультразвуковых датчиков серии MA40:

  компактны;

  имеют высокую чувствительность и уровень звукового давления;

  рабочая частота 40 кГц;

  диапазон рабочих температур -30:+85С;

Сфера применения: охранные системы, автоматические двери, системы детектирования движения, датчики заднего хода и парковки, измерители уровня жидкости.

Технические характеристики ультразвуковых датчиков серии MA40 представлены в таблице.

|  Наименование | MA40B8R | MA40B8S | MA40E7R | MA40E7S | MA40E7S-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функция | Приемник | Передатчик | Приемник | Передатчик | Прием.перед. |
| Диаметр | 16мм | 16мм | 18мм | 18мм | 18мм |
| Чувств. | -63+/-3дБ | # | -74дБ | # | -72дБ |
| Уровень зв.давления | # | 120дБ | # | 106дБ | 106дБ |
| Угол рассеяния | 50 | 50 | 100 | 100 | 75 |
| Разрешение * | 9мм | 9мм | 9мм | 9мм | 9мм |
| Детектир. расстояние | 0.2-6м | 0.2-6м | 0.2-3м | 0.2-3м | 0.2-3м |

*- количественно определяет погрешность измерения датчиком расстояния до объекта.

Вывод: На основе проведенного обзора и анализизации существующих на сегодняшний день технических решений был выбран датчик производства компании «Burket», на основе которого

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

провелась разработка датчика, по техническим характеристам соотвествующего заднию для курсового проекта.

Приложение Б. Перечень использованной литературы

- www.burkert-rus.com

- www.murata.com

- www.fluidcontrol.ru

- www.megasensor.com

- www.automatization.ru

- www.ru.endress.com

- Н. П. Алешин, В. Г. Лупачев  «Ультразвуковая дефектоскопия» Минск, Высшая школа, 1987.

- И. Н. Ермолов, Ю. В. Ланге «Ультразвуковой контроль» Москва «Машиностроение» 2004.

- Боднер В. А. «Приборы первичной информации»

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

Лист

.Изм

Лист

№  докум.

Подпись

Дата

Приложения

А Обзор существующих технических решений

Б Перечень использованной литературы

В Копия технического задания