Лабораторная  работа №

Тема "Потенциометрические и термоэлектрические датчики"

Цель работы: рассчитать потенциометрический датчик.

Краткие теоретические сведения:

Потенциометрический датчик представляет собой реостат, включенный по схеме потенциометра. Потенциометрический датчик преобразует механические перемещения в изменения сопротивления реостата. Расчет потенциометра сводится к расчету сопротивлений: определяются размеры каркаса для намотки, диаметр провода обмотки, количество витков, шаг намотки.

1) рабочая длина каркаса:

L=αDπ/360,

где L - рабочая длина каскада, (мм);

 - угол поворота;

D - средний диаметр каркаса.

2) минимальное число витков:

n=100/δр (%),

где n- минимальное число витков, % (витков);

р - разрешающая способность.

3) шаг намотки:

τ=L/n,

где - шаг намотки, (мм).

4) диаметр провода с изоляцией:

dи=τ-0,015,

где dи- диаметр провода с изоляцией, (мм).

5) коэффициент нагрузки:

β=Rн/R=1-δmax4δmax,

где - коэффициент нагрузки;

 max – максимальная погрешность.

6) сопротивление потенциометра:

R=Rнβ,

где R- сопротивление потенциометра, (Ом).

7) высота каркаса:

H=πRd2/8ρn−b,

где Н- высота каркаса, (мм)

 - удельное сопротивление,

b - толщина каркаса.

Пример расчета:

Исходные данные:

Rн = 4400 Ом,  max = 2,5 %, U = 26 B, D = 45 мм,  = 330, b = 2 мм, р=0,25 %,

 = 0,49 * 10-6 Ом  м.

Решение:

- L = 330 * 45 * 3,14 / 360 = 129,5 (мм);

- n = 100 / 0,25 = 400 (витков);

-  = 129,5 / 400 = 0, 324 (мм);

- dи = 0,324 – 0,015 = 0,309 (мм) (с учетом изоляции);

- Выбираем d  0,3 (мм) = 0,3 * 10-3 (м);

-  = (1 – 0,025) / (4 * 0,025) = 9,75;

- R = 4400 / 9,75 = 451,3 (Ом);

- H = {[3,14 * 451,3 * (0,3 * 10-3)2] / (8 * 0,49 * 10-6 * 400)} – 0,002 = 0,0793 (м) = 79,3 (мм).

Задание: рассчитать параметры потенциометра. Исходные данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту.

Таблица 1- Исходные данные для расчета параметров потенциометра.

| № варианта | Rн (Ом) | max (%) | U (B) | D (мм) |  | B (мм) | р (%) |   10-6 (Омм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4400 | 2,0 | 26 | 50 | 330 | 1,8 | 0,2 | 0,49 |
| 2 | 4400 | 3,0 | 26 | 55 | 330 | 2,5 | 0,2 | 0,42 |
| 3 | 4400 | 2,7 | 26 | 47 | 330 | 1,5 | 0,23 | 0,49 |
| 4 | 4400 | 2,3 | 26 | 52 | 330 | 2,3 | 0,25 | 0,42 |
| 5 | 4400 | 2,1 | 26 | 49 | 330 | 2,0 | 0,21 | 0,42 |

Произвести расчет

L = ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

n = ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

τ = ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

dи = _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

β = _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

R = _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

H = ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Результаты расчета свести в таблицу 2.

Таблица 2- Результаты расчета.

| L (мм) | n (вит) |  (мм) | dи (мм) |  | R (Oм) | Н (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |