СУХТП

Лабораторная работа №1

Автоматические электронные компенсационные приборы

Принципиальная электрическая схема автоматического потенциометра:

X1

Тр

ЭУ

≈

РД

С1

ВП

RX

RM

RM

RM

RM

RM

ИПС

ВП -вибропреобразователь -предназначен для преобразования постоянного тока разбаланса моста в переменный, пригодный для питания реверсивного асинхронного двигателя компенсатора РД.

Тр - трансформатор согласующий.

ЭУ - электронный усилитель – усиливает сигнал разбаланса по напряжению и мощности до значений, достаточных для питания РД.

РД предназначен для перемещения подвижного контакта переменного резистора RX, компенсирующего разбаланс моста.

ИПС - источник питания стабилизированный - подает стабилизированное напряжение на мост.

С1 – фазосдвигающий конденсатор цепи питания РД.

X1 – разъем для подключения источника измеряемого напряжения.

Принципиальная схема переносного потенциометра ПП - 63:

П				Б

Rc			Rрег

I

Rр						  Rнэ

а		в	с

II                      и	       к

  Ux +

ИГ

НЭ +

_

R		III

E(t1,t0)

и		к

п

I - цепь рабочего тока, включающая сухой элемент Б. резистор для установки раб. тока Rрег, секционированный реохорд Rc, реохорд Rp; II - измерительная цепь, состоящая из ист. термо-ЭДС  E(t1,t0), резисторов Rc, Rр и нуль- гальванометра НГ; III - цепь нормального элемента, служит для установки рабочего тока. Состоит из НЭ, ЭДС которого 1,0183 В, НГ и Rнэ.