Основные характеристики, наладка и монтаж средств автоматизации.

Блок питания, преобразования и корнеизвлечения БПК-40.

БПК-40 содержит стабилизированный источник питания постоянного тока напряжением -36В. Модель БПК-40-222 расшифровывается: 22 – входной сигнал 4…20мА, выходной сигнал 4…20мА; 2 – класс точности прибора на пропорциональном канале не более 0,2%, на основном участке (5…100%) корнеизвлекающего – 0,25%.

Основные технические характеристики:

Напряжение питания 220 В.

Номинальный ток нагрузки – 50мА.

Ток срабатывания защиты от перегрузки – 85мА.

Потребляемая мощность не более 7,5 VА.

Средняя наработка на отказ 120000 часов.

Средний срок службы – 12 лет.

Поверка блока:

- Внешний осмотр.

Прибор не должен иметь физических повреждений, на приборе должна стоять пломба предприятия изготовителя или метрологической службы, должна иметься эксплуатационная документация.

- Определение основной погрешности блока.

Значение выходного сигнала определяется по формуле:

Iвых=Iвых min+ Iвых(Iвх-Iвх min)/ Iвх

где Iвых – значение выходного сигнала, мА,

Iвых min – нижнее предельное значение выходного сигнала, мА,

 Iвых – диапазон выходного сигнала, мА,

Iвх - значение входного сигнала, мА,

Iвх min - нижнее предельное значение входного сигнала, мА,

 Iвх - диапазон входного сигнала, мА,

Перед определением основной погрешности блок необходимо выдержать при нагрузке не менее 50% во включенном состоянии не менее 2 часов.

Величина основной погрешности для каждого значения выходного сигнала рассчитывается по формуле:

=(Iвых- Iвых расч.)*100/ Iвых

где Iвых расч – расчётное значение выходного сигнала, мА,

 Iвых - диапазон выходного сигнала, мА,

 - погрешность преобразователя, %

Схема внешних соединений блока:

1

2

5

6

ХР2

1

2

ХР3

1

2

XS1

1

2

XS2

1

2

Нагрузка 1

Нагрузка 2

БПК-40

Сапфир-22

Рис.

При входном сигнале 4…20 мА разъём ХР3 не используется.

Блок извлечения корня БИК36М.

БИК36М содержит стабилизированный источник питания постоянного тока напряжением -36В.

Основные технические характеристики:

Напряжение питания 220 В.

Ток срабатывания защиты от перегрузки – 25мА.

Блок имеет сигнализацию срабатывания защиты от перегрузки и короткого замыкания в цепи датчика.

Потребляемая мощность не более 20 VА.

Погрешность блока 0,2% в диапазоне входного сигнала от 3 до 100% и 1,0% в диапазоне от 0 до 3%.

Порядок установки.

- Блок монтировать только в вертикальном положении.

- Все работы выполнять при отключенном напряжении питания.

- После заземления корпуса, путем электрического соединения зажима на корпусе с контуром заземления, проверить сопротивление заземления в установленном порядке.

- Внешние соединения блока при монтаже осуществлять только в соответствии со схемами, приведёнными в приложении.

Поверка блока.

- Условия поверки:

Температура окружающего воздуха 232оС.

Относительная влажность от 30 до 80%.

Атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

Напряжение питания 2204,4 В, 501 Гц.

2. Внешний осмотр.

Прибор не должен иметь физических повреждений, на приборе должна стоять пломба предприятия изготовителя или метрологической службы, должна иметься эксплуатационная документация.

- Определение основной погрешности блока.

Значение выходного сигнала определяется по формуле:

Iвых=Iвых min+ Iвых(Iвх-Iвх min)/ Iвх

где Iвых – значение выходного сигнала, мА,

Iвых min – нижнее предельное значение выходного сигнала, мА,

 Iвых – диапазон выходного сигнала, мА,

Iвх - значение входного сигнала, мА,

Iвх min - нижнее предельное значение входного сигнала, мА,

 Iвх - диапазон входного сигнала, мА,

Перед определением основной погрешности блок необходимо выдержать при нагрузке не менее 50% во включенном состоянии не менее 2 часов.

Величина основной погрешности для каждого значения выходного сигнала рассчитывается по формуле:

=(Iвых- Iвых расч.)*100/ Iвых

где Iвых расч – расчётное значение выходного сигнала, мА,

 Iвых - диапазон выходного сигнала, мА,

 - погрешность преобразователя, %

Схема внешних соединений блока:

Датчик					БИК36М

# XР1

1

2

# XS1

1

2

3

4

# Сеть

220В

# XР2

1

2

Ё					Rн

Рис.

Блок преобразования сигналов БПС-90.

Блок обеспечивает питание преобразователей типа “Сапфир 22-Ex” и преобразование сигнала 4…20мА в 0…5 и 4…20мА. Блок имеет устройство для сигнализации отклонения выходного сигнала от двух заданных предельных значений параметра.

Блоки преобразования сигналов БПС-90 разделяются на две группы по типу преобразования:

- БПС-90К, имеющий корнеизвлекающую номинальную статическую характеристику и работающие с датчиками “Сапфир 22ДД”, обеспечивая линейную зависимость между расходом и выходным сигналом блока.

- БПС-90П, имеющий линейную номинальную статическую характеристику и работающие с датчиками “Сапфир 22”, обеспечивая линейную зависимость между измеряемым параметром (давление, уровень, разность давлений) и выходным сигналом блока.

Основные технические характеристики:

Предел измерения входного сигнала 4…20мА.

Пределы изменения выходного сигнала 0…5, 0…20, 4…20мА.

Напряжение на искробезопасном входе не более 24В.

Ток короткого замыкания на искробезопасном входе не более 120мА.

Потребляемая мощность не более 12VA.

Пределы допускаемой основной погрешности:

Для БПС-90П – 0,15%.

Для БПС-90К – 0,25%.

Погрешность индикации выходного сигнала в диапазоне от 2 до 100% не более1,5%.

Погрешность срабатывания сигнального устройства не более 2,5%.

Диапазон уставок от 15 до 90% диапазона выходных сигналов.

Средний срок службы 12 лет.

Проведение поверки:

## Iвых=Iвых.н+п(Iвх-Iвх.н)

## Iвых=Iвых.н+к(Iвх-Iвх.н)

Где Iвых – выходной сигнал, мА.

Iвых.н – нижнее предельное значение выходного сигнала, мА.

Iвх - входной сигнал, мА.

Iвх.н - нижнее предельное значение входного сигнала, мА.

п=Iвых /Iвх – коэффициент пропорциональности, имеющий значения 0,3125; 1,0; 1,25 для пределов изменения выходного сигнала 0…5, 0…20, 4…20 мА соответственно.

к=Iвых /Iвх – коэффициент пропорциональности, имеющий значения 1,25; 4,0; 5,0 для пределов изменения выходного сигнала 0…5, 0…20, 4…20 мА соответственно.

- Внешний осмотр.

Прибор не должен иметь физических повреждений, на приборе должна стоять пломба предприятия изготовителя или метрологической службы, должна иметься эксплуатационная документация.

- Определение основной погрешности и погрешности индикации.

Величина основной погрешности для каждого значения выходного сигнала рассчитывается по формуле:

=(Iвых- Iвых расч.)*100/ Iвых

где Iвых расч – расчётное значение выходного сигнала, мА,

 Iвых - диапазон выходного сигнала, мА,

 - погрешность преобразователя, %

Сапфир 22-Ех			      БПС-90

# ХР2

1

2

Сеть

# ХР1

1

3

# ХS1

1

2

3

4

5

6

# Выход

Нижний предел

Верхний предел

Рис.

# Импульсные линии

Измеряемая среда – газ. При измерении расхода газа дифманометр устанавливается выше сужающего устройства, так как при этом предотвращается возможность попадания конденсата из трубопровода в дифманометр. Рис.   .

Отбор давления от сужающего устройства, расположенного на горизонтальном трубопроводе, должен выполняться от верхней части трубы.

Импульсные линии на всём протяжении должны иметь односторонний уклон не менее 1:50. Если это осуществить невозможно, то в нижних точках линий и при расположении ДМ ниже СУ с целью улавливания конденсата, образующегося в импульсных трубках

Рис.    .